## Крагтен
Шифр, наименование методики измерений |  | ПНДФ 14.1:2.159-2000 Методика выполнения измерений массовой концентрации сульфат-ионов в пробах природных и сточных вод турбидиметрическим методом
Бюджет неопределенности
№ п/п | Наименование величины, xi, ед. изм. | Краткое обозначение | Тип А/B | Значение вх. величины | Границы знач./погр. | Вид распр. | Стандартная неопр. u(xi) | Вклад,% | Коэф чувств, сi | Степени свободы
1 | Содержание сульфат-ионов в аликвотной порции пробы, найд. по град. граф. | Q | А | 0.65183 | 0.019276 | ст.откл. | 0.019276 | 8.3651 | 20 | 23
2 | Объем аликвотной порции пробы, см3 | V | В | 50 | 0.12 | треугольное | 0.04899 | 0.009165 | 0.26048
3 | Коэффициент, учитывающий неопр. град. р-ров | Fas | В | 1 | 0.0075162 | ст.откл. | 0.0075162 | 0.54039 | 13.0365
4 | Коэффициент, учитывающий повторяемость паралл. опр. | Fpovt | В | 1 | 0.17 | повт. 2 опр | 0.061372 | 36.0287 | 13.0365
5 | Коэффициент, учитывающий неопр. Приготовления рабочих растворов | Frab r | В | 1 | 0.0084 | ст.откл. | 0.0084 | 0.67495 | 13.0365 | 31
6 | Коэффициент, учитывающий неопр. Выполнения процедур мви | Fмви | В | 1 | 0.0754 | ст.откл. | 0.0754 | 54.3817 | 13.0365
|  | Результат,y |  | 13.0365 | y=1000*Q*Fpovt*Fas*Frab r*Fмви/V
|  | Ед. изм |  | мг/дм3
Расчеты по методу последовательных приращений (метод Крагтена)
|  |  | Q | V | Fas | Fpovt | Frab r | Fмви
|  | Знач. вх. вел. | 0.65183 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Станд. неопр. | 0.019276 | 0.04899 | 0.0075162 | 0.061372 | 0.0084 | 0.0754
| Q | 0.65183 | 0.6711 | 0.65183 | 0.65183 | 0.65183 | 0.65183 | 0.65183
| V | 50 | 50 | 50.049 | 50 | 50 | 50 | 50
| Fas | 1 | 1 | 1 | 1.0075 | 1 | 1 | 1
| Fpovt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0614 | 1 | 1
| Frab r | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0084 | 1
| Fмви | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0754
| Результат | 13.0365 | 13.422 | 13.0238 | 13.1345 | 13.8366 | 13.146 | 14.0195
| u(y,x) |  | 0.38552 | -0.012761 | 0.097986 | 0.80008 | 0.10951 | 0.98295
| Для диаграммы |  | 0.38552 | 0.012761 | 0.097986 | 0.80008 | 0.10951 | 0.98295
| u(y)2, u(y,x)2 | 1.7767 | 0.14862 | 0.00016283 | 0.0096012 | 0.64012 | 0.011992 | 0.9662
| Процент. вклад |  | 8.3651 | 0.009165 | 0.54039 | 36.0287 | 0.67495 | 54.3817
| Ст. неопр. рез. u(y) | 1.3329 | мг/дм3
| u(y) отн,% | 10.2246
| Расш. неопр. рез U(y), k=2 | 2.6659 | мг/дм3
| U(y) отн,% | 20.4491
| Q | 0.38552
| V | 0.012761
| Fas | 0.097986
| Fpovt | 0.80008
| Frab r | 0.10951
| Fмви | 0.98295
| Y | 1.3329
Формула Уэлча-Саттертуэйта расчета коэффициента охвата, k
Расчеты УЭЛЧ
| Число эффективных степеней свободы | >50 | [8 empty] | 0.00096039 | 2.6515e-16 | 9.2182e-13 | 4.0975e-09 | 4.6388e-06 | 9.3354e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коэффициент охвата, k для P=0,95 | 2.009
| Результат c 2-мя зн | 13,0 ± 2,7 |  | мг/дм3 | k=2 | [5 empty] | Расчеты представление
| Результат с 1-ой зн | 13 ± 3 |  | мг/дм3 | k=2 | [10 empty] | исх зн неопр 2 | 2.7 | 13
[12 empty] | Исходное | 2 знач | 1 знач |  | исх зн неопр 1 | 3 | 13
| Расчеты выполнил: | Инженер Иванов И.И. | [8 empty] | Расш. неопр. рез U(y) | 2.6779 | 2,7 | 3 |  | зн. после зпт | 1
| Дата: | 2022-06-15 | [8 empty] | Результат | 13.0365 | 13,0 | 13 |  | зн. после зпт | 0
[11 empty] | Символ | ±
Расчет
Очистить таб.
О программе
𝝂_ⅇ𝒇𝒇=(𝒖_𝒄^𝟒 (𝒚))/(∑129_(𝐢=𝟏)^𝑵▒(𝒖_𝒊^𝟒 (𝒚))/𝝂_𝒊 )

## Крагтен АС
Шифр, наименование методики измерений |  | Неопределенность приготовления минимальной АС=0,2 мг
Бюджет неопределенности
№ п/п | Наименование величины, xi, ед. изм. | Краткое обозначение | Тип А/B | Значение вх. величины | Границы знач./погр. | Вид распр. | Стандартная неопр. u(xi) | Вклад,% | Коэф чувств, сi | Степени свободы
1 | концентрация СО сульфат иона, мг/дм3 | С1 | B | 1 | 0.01 | норм. p=0,95 | 0.005102 | 46.0774 | 0.2
2 | объем пипетки 1 | Vp1 | B | 5 | 0.03 | треугольное | 0.012247 | 10.6206 | 0.04
3 | Объем пипетки 2 | Vp2 | B | 2 | 0.02 | треугольное | 0.008165 | 29.5018 | 0.1
4 | Объем колбы1 | Vk1 | B | 50 | 0.12 | треугольное | 0.04899 | 1.696 | 0.0039961
5 | Объем колбы2 | Vk2 | В | 50 | 0.12 | треугольное | 0.04899 | 1.696 | 0.0039961
6 | Температурное расширение | Tr | В | 1 | 0.0042 | прямоугольное | 0.0024249 | 10.4082 | 0.2
|  | Результат,y |  | 0.2 | y=С1*Vp1*Vp2*50*Tr/(Vk1*Vk2)
|  | Ед. изм |  | мг
Расчеты по методу последовательных приращений (метод Крагтена)
|  |  | С1 | Vp1 | Vp2 | Vk1 | Vk2 | Tr
|  | Знач. вх. вел. | 1 | 5 | 2 | 50 | 50 | 1
|  | Станд. неопр. | 0.005102 | 0.012247 | 0.008165 | 0.04899 | 0.04899 | 0.0024249
| С1 | 1 | 1.0051 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Vp1 | 5 | 5 | 5.0122 | 5 | 5 | 5 | 5
| Vp2 | 2 | 2 | 2 | 2.0082 | 2 | 2 | 2
| Vk1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.049 | 50 | 50
| Vk2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.049 | 50
| Tr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0024
| Результат | 0.2 | 0.20102 | 0.20049 | 0.20082 | 0.1998 | 0.1998 | 0.20048
| u(y,x) |  | 0.0010204 | 0.0004899 | 0.0008165 | -0.00019577 | -0.00019577 | 0.00048497
| Для диаграммы |  | 0.0010204 | 0.0004899 | 0.0008165 | 0.00019577 | 0.00019577 | 0.00048497
| u(y)2, u(y,x)2 | 2.2597e-06 | 1.0412e-06 | 2.4e-07 | 6.6667e-07 | 3.8325e-08 | 3.8325e-08 | 2.352e-07
| Процент. вклад |  | 46.0774 | 10.6206 | 29.5018 | 1.696 | 1.696 | 10.4082
| Ст. неопр. рез. u(y) | 0.0015032 | мг
| u(y) отн,% | 0.75162
| Расш. неопр. рез U(y), k=2 | 0.0030065 | мг
| U(y) отн,% | 1.5032
| С1 | 0.0010204
| Vp1 | 0.0004899
| Vp2 | 0.0008165
| Vk1 | 0.00019577
| Vk2 | 0.00019577
| Tr | 0.00048497
| Y | 0.0015032
Формула Уэлча-Саттертуэйта расчета коэффициента охвата, k
Расчеты УЭЛЧ
| Число эффективных степеней свободы | >50 | [8 empty] | 1.0842e-20 | 5.76e-22 | 4.4444e-21 | 1.4688e-23 | 1.4688e-23 | 5.5319e-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коэффициент охвата, k для P=0,95 | 2.009
| Результат c 2-мя зн | 0,2000 ± 0,0030 |  | мг | k=2 | [5 empty] | Расчеты представление
| Результат с 1-ой зн | 0,200 ± 0,003 |  | мг | k=2 | [10 empty] | исх зн неопр 2 | 0.003 | 0.2
[12 empty] | Исходное | 2 знач | 1 знач |  | исх зн неопр 1 | 0.003 | 0.2
| Расчеты выполнил: | Инженер Иванов И.И. | [8 empty] | Расш. неопр. рез U(y) | 0.00302 | 0,0030 | 0,003 |  | зн. после зпт | 4
| Дата: | 2022-06-15 | [8 empty] | Результат | 0.2 | 0,2000 | 0,200 |  | зн. после зпт | 3
[11 empty] | Символ | ±
Расчет
Очистить таб.
О программе
𝝂_ⅇ𝒇𝒇=(𝒖_𝒄^𝟒 (𝒚))/(∑129_(𝐢=𝟏)^𝑵▒(𝒖_𝒊^𝟒 (𝒚))/𝝂_𝒊 )

## Монте-карло
Оценка неопределенности метод Монте-Карло
№ п/п | Наименование величины, xi, ед. изм. | Краткое обозначение | Тип А/B | Значение вх. величины | Границы знач./погр. | Вид распр. | Стандартная неопр. u(xi)
1 | Содержание сульфат-ионов в аликвотной порции пробы, найд. по град. граф. | Q | А | 0.65183 | 0.019276 | ст.откл. | 0.019276
2 | Объем аликвотной порции пробы, см3 | V | В | 10 | 0.4 | треугольное | 0.1633
3 | Коэффициент, учитывающий неопр. град. р-ров | Fgrad | В | 1 | 0.015 | ст.откл. | 0.015
4 | Коэффициент, учитывающий повторяемость паралл. опр. | Fpovt | В | 1 | 0.04 | ст.откл. | 0.04
5 | Коэффициент, учитывающий неопр. пробоотбора | Fprobot | А | 1 | 0.0311 | ст.откл. | 0.0311
|  | Результат,y |  | 65.1826 | y=1000*Q*Fpovt*Fgrad*Fprobot/V
|  | Ед. изм |  | мг/дм3
|  | Ст. неопр. рез. u(y) |  | 3.9726
|  |  | Q | V | Fgrad | Fpovt | Fprobot |  | Результат, y
|  | Знач. вх. вел. | 0.65183 | 10 | 1 | 1 | 1 |  | 65.1826
|  | Станд. неопр. | 0.019276 | 0.1633 | 0.015 | 0.04 | 0.0311 |  | 3.9726
|  | Модель | 0.65013 | 9.891 | 0.99075 | 0.95275 | 0.97679 |  | 60.6048
|  |  | 0.65202 | 10.1738 | 1.0253 | 1.0132 | 0.96696 |  | 64.3757
|  |  | 0.65024 | 9.7 | 1.0015 | 1.006 | 1.0193 |  | 68.8441
|  |  | 0.67387 | 10.175 | 0.99663 | 1.0245 | 1.0447 |  | 70.6444
|  |  | 0.69293 | 10.0367 | 0.99631 | 1.0382 | 0.98316 |  | 70.2098
|  |  | 0.65384 | 9.9 | 1.0134 | 0.98848 | 1.0324 |  | 68.2964
|  |  | 0.63217 | 10.099 | 1.014 | 1.0278 | 0.97753 |  | 63.7749
|  |  | 0.67213 | 9.8789 | 0.99836 | 0.94181 | 1.0009 |  | 64.0301
|  |  | 0.64324 | 9.7574 | 0.99097 | 0.92998 | 0.99248 |  | 60.2969
|  |  | 0.65675 | 10.0236 | 1.0031 | 0.97919 | 1.0024 |  | 64.5088
|  |  | 0.63926 | 10.1332 | 1.0148 | 0.98704 | 0.93455 |  | 59.0528
|  |  | 0.63848 | 10.0388 | 0.99518 | 1.063 | 1.0523 |  | 70.8055
|  |  | 0.65936 | 9.9067 | 0.99307 | 0.99653 | 1.0493 |  | 69.1157
|  |  | 0.63568 | 10.1295 | 0.99608 | 0.99317 | 0.93229 |  | 57.8783
|  |  | 0.63074 | 9.9292 | 1.0287 | 0.9878 | 1.0143 |  | 65.4723
|  |  | 0.65358 | 9.9154 | 0.99911 | 0.99297 | 1.0278 |  | 67.2114
|  |  | 0.65666 | 9.6233 | 0.9897 | 1.0721 | 0.95096 |  | 68.855
|  |  | 0.64377 | 10.1128 | 0.99863 | 0.99762 | 0.98161 |  | 62.2541
|  |  | 0.65287 | 9.7453 | 1.004 | 0.99807 | 1.0097 |  | 67.7832
|  |  | 0.64511 | 9.9615 | 0.9952 | 1.0297 | 0.98669 |  | 65.483
|  |  | 0.64975 | 10.0176 | 1.0046 | 1.0083 | 0.98768 |  | 64.8877
|  |  | 0.62883 | 10.0504 | 0.99844 | 1.0315 | 0.99973 |  | 64.4223
|  |  | 0.64116 | 10.0486 | 1.004 | 1.0172 | 0.93087 |  | 60.6628
|  |  | 0.66132 | 9.8007 | 0.99289 | 1.018 | 1.0017 |  | 68.3163
|  |  | 0.66898 | 10.083 | 0.98422 | 1.0034 | 0.94296 |  | 61.7835
|  |  | 0.65971 | 10.0287 | 1.0039 | 1.0452 | 0.99851 |  | 68.9203
|  |  | 0.65445 | 9.7183 | 1.0063 | 1.0244 | 0.95558 |  | 66.3354
|  |  | 0.62118 | 10.0046 | 1.0186 | 1.0628 | 0.95984 |  | 64.5115
|  |  | 0.66727 | 10.0697 | 1.0187 | 1.024 | 1.021 |  | 70.5728
|  |  | 0.64752 | 9.9696 | 0.99859 | 1.0162 | 0.97841 |  | 64.4884
|  |  | 0.65768 | 9.6869 | 1.0052 | 0.97022 | 0.97634 |  | 64.6444
|  |  | 0.66575 | 10.09 | 0.995 | 0.91151 | 1.0375 |  | 62.0887
|  |  | 0.6624 | 10.0353 | 0.99776 | 1.0305 | 1.0234 |  | 69.4533
|  |  | 0.65966 | 10.32 | 1.013 | 1.0302 | 0.97862 |  | 65.2795
|  |  | 0.6569 | 9.7513 | 0.98812 | 1.0305 | 0.9805 |  | 67.2593
|  |  | 0.67358 | 9.975 | 0.99044 | 0.95627 | 1.0412 |  | 66.5925
|  |  | 0.66853 | 9.9015 | 1.0257 | 1.0711 | 1.0446 |  | 77.4832
|  |  | 0.62396 | 10.01 | 1.0096 | 1.0331 | 1.0467 |  | 68.0501
|  |  | 0.62348 | 9.9735 | 0.9991 | 0.96286 | 0.96979 |  | 58.3203
|  |  | 0.62784 | 10.1076 | 1.0127 | 0.97036 | 0.89272 |  | 54.4895
|  |  | 0.66779 | 10.0025 | 1.0321 | 0.96587 | 1.0054 |  | 66.9157
|  |  | 0.65052 | 9.7548 | 1.025 | 1.0395 | 0.96806 |  | 68.7819
|  |  | 0.62905 | 10.2062 | 0.99328 | 0.97068 | 1.0238 |  | 60.8404
|  |  | 0.66497 | 10.1389 | 0.97952 | 1.0221 | 0.95458 |  | 62.6784
|  |  | 0.68233 | 9.9199 | 0.99357 | 1.0065 | 1.007 |  | 69.2713
|  |  | 0.66803 | 9.8621 | 1.0041 | 0.96036 | 0.91517 |  | 59.7803
|  |  | 0.66894 | 9.946 | 1.0066 | 1.0353 | 1.0305 |  | 72.235
|  |  | 0.63337 | 10.0849 | 0.99954 | 0.94045 | 1.0172 |  | 60.0549
|  |  | 0.65762 | 10.1312 | 1.0065 | 1.0047 | 0.97862 |  | 64.2307
|  |  | 0.65255 | 10.1785 | 1.0116 | 1.0218 | 0.99297 |  | 65.802
|  |  | 0.6259 | 9.94 | 1.0255 | 1.0532 | 1.0036 |  | 68.2545
|  |  | 0.62738 | 9.9727 | 1.0142 | 1.0244 | 1.0484 |  | 68.5246
|  |  | 0.67225 | 9.7966 | 0.98757 | 1.0036 | 1.0581 |  | 71.9638
|  |  | 0.6311 | 10.1149 | 1.0113 | 0.95226 | 1.0111 |  | 60.7516
|  |  | 0.6677 | 9.9273 | 1.0037 | 0.98661 | 0.99027 |  | 65.9578
|  |  | 0.64365 | 10.0685 | 1.0197 | 1.0197 | 0.97388 |  | 64.7341
|  |  | 0.66697 | 9.7397 | 0.99585 | 0.96997 | 1.0021 |  | 66.2841
|  |  | 0.68259 | 10.0506 | 0.99357 | 0.95832 | 1.0043 |  | 64.9435
|  |  | 0.65444 | 9.9816 | 0.95766 | 0.98816 | 1.0125 |  | 62.8232
|  |  | 0.67186 | 10.0904 | 0.99875 | 0.97712 | 1.0505 |  | 68.261
|  |  | 0.64501 | 10.2333 | 1.0132 | 1.0055 | 1.0238 |  | 65.7454
|  |  | 0.64606 | 10.2594 | 1.0168 | 0.98202 | 0.98319 |  | 61.8228
|  |  | 0.63371 | 10.1225 | 1.0013 | 1.0033 | 0.99682 |  | 62.6964
|  |  | 0.63348 | 9.9802 | 1.0183 | 1.0073 | 1.0335 |  | 67.2909
|  |  | 0.66203 | 10.0304 | 1.0076 | 1.019 | 1.0006 |  | 67.8128
|  |  | 0.66796 | 9.6727 | 1.0032 | 0.99718 | 0.96972 |  | 66.9866
|  |  | 0.64598 | 9.8176 | 0.99023 | 0.98348 | 1.0473 |  | 67.1108
|  |  | 0.65252 | 9.9421 | 1.017 | 1.0332 | 0.99008 |  | 68.2795
|  |  | 0.638 | 10.2603 | 1.0092 | 1.0537 | 0.95516 |  | 63.1547
|  |  | 0.64189 | 9.9826 | 0.99689 | 1.015 | 1.0028 |  | 65.2467
|  |  | 0.65619 | 10.2175 | 1.001 | 0.9852 | 0.99263 |  | 62.8696
|  |  | 0.65806 | 10.1981 | 0.99113 | 0.91817 | 1.0424 |  | 61.2098
|  |  | 0.65457 | 10.3024 | 1.0149 | 1.0426 | 0.9831 |  | 66.0964
|  |  | 0.639 | 10.2407 | 1.0181 | 1.0194 | 1.0085 |  | 65.3085
|  |  | 0.6301 | 10.0926 | 1.0307 | 0.99127 | 0.93405 |  | 59.5804
|  |  | 0.66712 | 9.9447 | 1.0177 | 0.9916 | 1.0239 |  | 69.3166
|  |  | 0.62185 | 9.9608 | 1.0006 | 0.94603 | 1.0064 |  | 59.473
|  |  | 0.62527 | 10.0576 | 1.0115 | 0.99833 | 0.99884 |  | 62.7044
|  |  | 0.63669 | 10.2395 | 0.9933 | 0.93501 | 0.97875 |  | 56.5229
|  |  | 0.6603 | 10.0044 | 0.9885 | 0.98833 | 1.0183 |  | 65.6628
|  |  | 0.64581 | 9.7353 | 0.98851 | 0.94418 | 0.97027 |  | 60.0735
|  |  | 0.6514 | 10.0185 | 0.97852 | 0.94113 | 0.99983 |  | 59.8676
|  |  | 0.66951 | 10.0802 | 0.99988 | 0.96411 | 1.004 |  | 64.2821
|  |  | 0.65534 | 9.6912 | 0.98806 | 1.0283 | 0.97799 |  | 67.1933
|  |  | 0.64691 | 9.8323 | 1.009 | 1.0052 | 0.99136 |  | 66.1592
|  |  | 0.68894 | 10.054 | 1.0128 | 1.0178 | 1.0875 |  | 76.8155
|  |  | 0.68033 | 9.7717 | 0.98412 | 0.93724 | 1.0882 |  | 69.8838
|  |  | 0.6366 | 9.9362 | 1.0085 | 1.0172 | 1.0234 |  | 67.2629
|  |  | 0.65047 | 10.06 | 1.0071 | 1.0244 | 0.96058 |  | 64.0787
|  |  | 0.68011 | 10.0052 | 0.99933 | 0.9845 | 1.0068 |  | 67.3319
|  |  | 0.61144 | 10.1962 | 0.96082 | 1.0146 | 1.0166 |  | 59.4269
|  |  | 0.6474 | 9.9164 | 1.0036 | 1.0093 | 0.97202 |  | 64.2799
|  |  | 0.63807 | 9.8385 | 0.99716 | 1.0203 | 1.0354 |  | 68.3243
|  |  | 0.6415 | 9.7744 | 1.0084 | 0.96654 | 0.98402 |  | 62.9463
|  |  | 0.66064 | 10.1545 | 1.0004 | 0.97546 | 1.0052 |  | 63.8223
|  |  | 0.66233 | 9.8144 | 1.0255 | 0.98124 | 1.0095 |  | 68.5528
|  |  | 0.65082 | 10.1821 | 0.9884 | 1.0717 | 0.9791 |  | 66.2912
|  |  | 0.65427 | 9.8986 | 1.0002 | 0.99815 | 0.98503 |  | 65.0011
|  |  | 0.65681 | 9.7065 | 0.99364 | 1.0507 | 0.99659 |  | 70.4037
|  |  | 0.62221 | 10.0043 | 1.018 | 0.98491 | 0.96824 |  | 60.375
|  |  | 0.66394 | 10.2249 | 0.98632 | 1.0448 | 1.0034 |  | 67.1409
|  |  | 0.61735 | 9.9489 | 0.9957 | 0.9883 | 0.99669 |  | 60.8612
|  |  | 0.61379 | 9.9511 | 1.0078 | 0.96788 | 0.99083 |  | 59.6107
|  |  | 0.63516 | 10.1933 | 0.99601 | 0.94062 | 1.0194 |  | 59.5127
|  |  | 0.65626 | 9.7641 | 0.97156 | 1.0089 | 0.98071 |  | 64.6116
|  |  | 0.66166 | 10.1212 | 1.0046 | 1.0516 | 0.98932 |  | 68.3274
|  |  | 0.66218 | 9.7082 | 0.96845 | 1.0139 | 1.0312 |  | 69.0663
|  |  | 0.67277 | 9.9847 | 1.0192 | 0.98081 | 1.0227 |  | 68.8836
|  |  | 0.69416 | 9.8831 | 0.98934 | 1.0452 | 0.97948 |  | 71.1374
|  |  | 0.6777 | 10.1847 | 1.0246 | 0.97519 | 0.96887 |  | 64.4184
|  |  | 0.69565 | 10.0769 | 1.0002 | 1.0257 | 1.0111 |  | 71.61
|  |  | 0.6482 | 9.8208 | 0.99047 | 1.0002 | 1.039 |  | 67.9348
|  |  | 0.67791 | 10.0666 | 1.0053 | 0.94975 | 1.0272 |  | 66.0508
|  |  | 0.65859 | 10.1572 | 1.0389 | 0.99843 | 0.98351 |  | 66.1498
|  |  | 0.61021 | 10.2537 | 1.0181 | 0.90147 | 0.94799 |  | 51.7795
|  |  | 0.67615 | 9.7245 | 0.98461 | 0.9755 | 1.0218 |  | 68.2372
|  |  | 0.63441 | 10.0878 | 0.99195 | 1.059 | 0.97904 |  | 64.6754
|  |  | 0.65601 | 9.8204 | 1.0108 | 1.0435 | 1.008 |  | 71.0196
|  |  | 0.65758 | 10.0209 | 0.99374 | 1.0315 | 0.92145 |  | 61.9807
|  |  | 0.66553 | 9.7555 | 0.98046 | 1.0802 | 1.0209 |  | 73.7617
|  |  | 0.64035 | 10.2346 | 1.0205 | 1.0683 | 0.93646 |  | 63.8746
|  |  | 0.65192 | 9.8646 | 0.98495 | 0.97769 | 0.98111 |  | 62.4379
|  |  | 0.6379 | 9.937 | 0.99547 | 0.94209 | 1.0057 |  | 60.5479
|  |  | 0.65868 | 9.9338 | 0.9955 | 1.0274 | 0.9457 |  | 64.1336
|  |  | 0.64371 | 9.9971 | 1.0208 | 0.9829 | 0.93259 |  | 60.2482
|  |  | 0.64619 | 9.9439 | 1.005 | 0.98681 | 0.97548 |  | 62.8695
|  |  | 0.69145 | 9.9767 | 0.97232 | 1.0238 | 1.0015 |  | 69.0978
|  |  | 0.63407 | 9.786 | 1.0001 | 1.0297 | 0.9946 |  | 66.3655
|  |  | 0.62674 | 9.9553 | 0.98923 | 0.98586 | 1.0336 |  | 63.4563
|  |  | 0.67586 | 9.9181 | 0.97105 | 1.0833 | 1.0131 |  | 72.6258
|  |  | 0.62265 | 9.7833 | 0.99196 | 1.0122 | 1.009 |  | 64.4761
|  |  | 0.65885 | 9.9972 | 0.99278 | 0.95669 | 1.0239 |  | 64.0927
|  |  | 0.64135 | 10.1754 | 1.0143 | 0.97247 | 1.0236 |  | 63.6393
|  |  | 0.67089 | 10.0448 | 0.98651 | 1.0188 | 0.99475 |  | 66.7751
|  |  | 0.6818 | 10.0509 | 1.0061 | 1.0086 | 0.96416 |  | 66.3697
|  |  | 0.67549 | 10.1765 | 0.98729 | 0.96981 | 0.99592 |  | 63.296
|  |  | 0.65453 | 9.8194 | 1.0008 | 0.93646 | 1.0214 |  | 63.8104
|  |  | 0.64401 | 10.1775 | 0.98687 | 1.0086 | 0.99482 |  | 62.658
|  |  | 0.6357 | 9.9527 | 1.0032 | 0.97922 | 1.039 |  | 65.1906
|  |  | 0.66499 | 9.9761 | 1.0103 | 1.0009 | 1.0335 |  | 69.6651
|  |  | 0.62072 | 9.7953 | 1.0043 | 0.99727 | 1.0252 |  | 65.0617
|  |  | 0.65524 | 9.7866 | 1.0197 | 0.99404 | 0.98817 |  | 67.0646
|  |  | 0.63193 | 10.3024 | 1.0026 | 0.94926 | 0.96768 |  | 56.4898
|  |  | 0.63755 | 9.8272 | 1.0172 | 0.97875 | 1.0135 |  | 65.4589
|  |  | 0.64631 | 10.2118 | 0.98535 | 0.98914 | 0.99773 |  | 61.5452
|  |  | 0.68137 | 10.0807 | 1.0022 | 1.0267 | 0.96343 |  | 67.0081
|  |  | 0.63289 | 10.119 | 0.99174 | 1.0138 | 0.98531 |  | 61.9623
|  |  | 0.63712 | 10.001 | 0.98247 | 0.97197 | 0.9437 |  | 57.4099
|  |  | 0.65066 | 9.7575 | 1.0031 | 0.95278 | 0.97046 |  | 61.8517
|  |  | 0.667 | 10.0961 | 1.0169 | 1.0331 | 1.0457 |  | 72.5746
|  |  | 0.65219 | 9.896 | 0.99662 | 1.0544 | 0.99541 |  | 68.9343
|  |  | 0.67872 | 9.9977 | 1.0073 | 0.98743 | 0.99159 |  | 66.9586
|  |  | 0.6765 | 9.8643 | 1.0104 | 0.9456 | 1.0149 |  | 66.4973
|  |  | 0.65405 | 10.0012 | 1.035 | 0.98194 | 0.98115 |  | 65.213
|  |  | 0.65566 | 10.1441 | 1.0055 | 1.0093 | 1.0049 |  | 65.9151
|  |  | 0.64841 | 9.9691 | 1.0071 | 1.0399 | 0.9936 |  | 67.6814
|  |  | 0.62901 | 9.9854 | 1.0075 | 1.0377 | 0.99904 |  | 65.7949
|  |  | 0.65046 | 10.0088 | 1.0075 | 0.94179 | 1.0144 |  | 62.5527
|  |  | 0.62074 | 10.1751 | 0.98466 | 0.98746 | 0.97981 |  | 58.1188
|  |  | 0.68681 | 10.0386 | 1.0112 | 0.97125 | 0.9586 |  | 64.414
|  |  | 0.65256 | 10.2823 | 0.97257 | 1.0507 | 1.0317 |  | 66.9042
|  |  | 0.70968 | 10.0806 | 0.99954 | 1.0698 | 0.97097 |  | 73.0939
|  |  | 0.66541 | 10.2504 | 0.99778 | 0.9644 | 0.97595 |  | 60.9628
|  |  | 0.61757 | 9.9574 | 0.96722 | 0.97154 | 0.98032 |  | 57.1341
|  |  | 0.627 | 10.2926 | 1.0157 | 0.96275 | 0.96299 |  | 57.3642
|  |  | 0.62845 | 10.0705 | 0.99549 | 0.97362 | 0.98924 |  | 59.8342
|  |  | 0.64214 | 9.8363 | 1.0016 | 1.0707 | 1.0619 |  | 74.3447
|  |  | 0.65397 | 10.0645 | 0.9944 | 1.0238 | 0.97321 |  | 64.3827
|  |  | 0.66175 | 9.8997 | 1.0109 | 0.88433 | 1.0068 |  | 60.1601
|  |  | 0.68761 | 10.0952 | 0.9748 | 0.94773 | 0.98333 |  | 61.8766
|  |  | 0.66 | 9.7818 | 0.97845 | 1.0428 | 0.97298 |  | 66.9857
|  |  | 0.66846 | 10.0246 | 1.0209 | 1.0015 | 1.0482 |  | 71.4697
|  |  | 0.64454 | 9.9384 | 1.016 | 0.89893 | 1.0283 |  | 60.9072
|  |  | 0.66323 | 9.932 | 0.99602 | 0.97893 | 0.99022 |  | 64.473
|  |  | 0.665 | 9.9864 | 1.0101 | 1.0125 | 1.0185 |  | 69.3624
|  |  | 0.62325 | 10.034 | 0.96483 | 0.90609 | 1.0509 |  | 57.063
|  |  | 0.66944 | 10.1759 | 0.99959 | 0.96032 | 1.0311 |  | 65.1115
|  |  | 0.66133 | 10.0095 | 0.99794 | 0.95031 | 0.98994 |  | 62.0275
|  |  | 0.65187 | 10.1113 | 0.99464 | 0.99419 | 0.97601 |  | 62.2217
|  |  | 0.65634 | 9.8551 | 1.0302 | 1.071 | 1.0087 |  | 74.1221
|  |  | 0.64072 | 9.9663 | 0.98042 | 1.0343 | 1.0091 |  | 65.7852
|  |  | 0.66323 | 10.1654 | 1.023 | 0.97433 | 0.99335 |  | 64.5983
|  |  | 0.67496 | 9.9328 | 1.0076 | 1.0628 | 0.98137 |  | 71.4191
|  |  | 0.65714 | 9.9281 | 0.99586 | 0.94603 | 0.95982 |  | 59.853
|  |  | 0.65012 | 9.6579 | 1.0051 | 0.98211 | 1.03 |  | 68.4416
|  |  | 0.64545 | 10.0407 | 0.99926 | 0.96323 | 0.99207 |  | 61.3837
|  |  | 0.66796 | 10.1732 | 1.0064 | 1.0429 | 0.97903 |  | 67.4658
|  |  | 0.69241 | 9.9116 | 1.0031 | 0.94764 | 0.99238 |  | 65.8993
|  |  | 0.67212 | 9.7661 | 1.0168 | 1.0131 | 0.99833 |  | 70.7816
|  |  | 0.6615 | 9.8711 | 1.0275 | 0.9956 | 0.98825 |  | 67.7512
|  |  | 0.66197 | 9.9092 | 1.0066 | 0.96897 | 1.0478 |  | 68.2675
|  |  | 0.66746 | 9.9622 | 0.99115 | 1.0198 | 1.0623 |  | 71.9403
|  |  | 0.64603 | 9.9884 | 1.0098 | 1.0253 | 0.95668 |  | 64.0642
|  |  | 0.68402 | 9.899 | 1.0265 | 1.0276 | 0.97244 |  | 70.8795
|  |  | 0.62626 | 9.9202 | 0.9983 | 1.0052 | 0.93797 |  | 59.4236
|  |  | 0.67356 | 10.2468 | 1.0123 | 1.0056 | 0.97251 |  | 65.0773
|  |  | 0.66394 | 9.9713 | 0.99539 | 0.98311 | 1.0204 |  | 66.4908
|  |  | 0.64867 | 10.1768 | 0.969 | 0.99193 | 1.0221 |  | 62.6194
|  |  | 0.64718 | 9.957 | 0.99412 | 1.0183 | 1.0412 |  | 68.5097
|  |  | 0.64697 | 10.029 | 0.99945 | 1.057 | 1.0024 |  | 68.3076
|  |  | 0.6563 | 9.9528 | 1.0156 | 0.94537 | 1.0217 |  | 64.6865
|  |  | 0.65531 | 10.1097 | 0.99263 | 0.99763 | 0.96742 |  | 62.0987
|  |  | 0.62239 | 9.7907 | 0.99528 | 1.0629 | 0.97699 |  | 65.7007
|  |  | 0.62606 | 10.0577 | 0.98982 | 0.95213 | 0.99964 |  | 58.6428
|  |  | 0.65334 | 10.2856 | 1.0055 | 0.9451 | 1.0137 |  | 61.1912
|  |  | 0.659 | 9.8722 | 1.0071 | 1.0028 | 0.95028 |  | 64.0607
|  |  | 0.63573 | 9.8642 | 1.0077 | 0.91239 | 0.98176 |  | 58.1722
|  |  | 0.65822 | 9.9604 | 1.0064 | 0.94224 | 1.0708 |  | 67.1022
|  |  | 0.658 | 10.0098 | 1.0047 | 1.0001 | 0.93891 |  | 62.0146
|  |  | 0.6752 | 9.7436 | 1.0218 | 0.9644 | 0.96426 |  | 65.8449
|  |  | 0.67794 | 9.8278 | 1.0138 | 1.0171 | 1.0856 |  | 77.2108
|  |  | 0.62881 | 10.1348 | 1.0041 | 0.99883 | 1.0634 |  | 66.1696
|  |  | 0.67069 | 10.0539 | 1.0089 | 0.98746 | 0.98678 |  | 65.5795
|  |  | 0.63909 | 10.1141 | 0.99573 | 1.0339 | 1.0003 |  | 65.0677
|  |  | 0.65678 | 9.8583 | 1.0073 | 1.0358 | 0.94692 |  | 65.825
|  |  | 0.65627 | 10.1335 | 0.98166 | 0.99764 | 0.96727 |  | 61.3478
|  |  | 0.63922 | 10.0948 | 1.0092 | 1.0079 | 0.99602 |  | 64.1466
|  |  | 0.64202 | 9.8306 | 0.99596 | 1.1038 | 0.95158 |  | 68.3207
|  |  | 0.61883 | 10.1429 | 0.98303 | 0.99862 | 1.0099 |  | 60.4832
|  |  | 0.66779 | 9.8709 | 0.99671 | 0.97087 | 0.99562 |  | 65.1792
|  |  | 0.66212 | 9.978 | 1.0128 | 1.0504 | 0.99977 |  | 70.5786
|  |  | 0.6861 | 9.9345 | 0.97421 | 0.96836 | 0.99449 |  | 64.7933
|  |  | 0.67162 | 10.0378 | 1.0157 | 0.98974 | 1.0264 |  | 69.0414
|  |  | 0.6479 | 10.0103 | 1.0043 | 0.9828 | 0.97183 |  | 62.0841
|  |  | 0.63686 | 10.1621 | 1.0392 | 1.0737 | 0.96928 |  | 67.7783
|  |  | 0.67516 | 10.2937 | 1.0218 | 0.98887 | 0.97286 |  | 64.477
|  |  | 0.65245 | 10.1934 | 1.0057 | 0.97825 | 0.97849 |  | 61.6205
|  |  | 0.65838 | 9.8868 | 1.0066 | 1.0126 | 0.94671 |  | 64.2611
|  |  | 0.65789 | 10.1083 | 0.97886 | 1.0096 | 0.99558 |  | 64.0386
|  |  | 0.66888 | 9.9993 | 0.99696 | 1.0222 | 1.0379 |  | 70.7586
|  |  | 0.66443 | 10.0944 | 1.01 | 1.0173 | 1.0402 |  | 70.3438
|  |  | 0.6461 | 10.0824 | 1.0008 | 1.0785 | 1.0028 |  | 69.3656
|  |  | 0.63632 | 9.8415 | 1.0071 | 0.96433 | 0.9999 |  | 62.7848
|  |  | 0.66442 | 10.0719 | 0.99831 | 1.0265 | 0.97304 |  | 65.7772
|  |  | 0.62454 | 10.1752 | 0.98222 | 0.99589 | 0.97255 |  | 58.3912
|  |  | 0.64046 | 10.0107 | 0.98916 | 0.97879 | 0.98023 |  | 60.7173
|  |  | 0.65724 | 9.9015 | 0.99072 | 0.96799 | 1.0004 |  | 63.6805
|  |  | 0.67846 | 10.2358 | 0.99001 | 0.99542 | 0.99708 |  | 65.1302
|  |  | 0.64066 | 10.256 | 0.99035 | 0.97442 | 1.0238 |  | 61.7143
|  |  | 0.64145 | 10.1067 | 0.9959 | 1.0127 | 0.98815 |  | 63.2505
|  |  | 0.6632 | 10.0753 | 1.0198 | 0.99627 | 0.92188 |  | 61.655
|  |  | 0.67272 | 9.7328 | 1.0031 | 1.0119 | 1.0349 |  | 72.605
|  |  | 0.67509 | 10.0494 | 0.99742 | 1.0454 | 0.94499 |  | 66.1952
|  |  | 0.65547 | 10.2564 | 1.023 | 1.036 | 0.97173 |  | 65.8158
|  |  | 0.66511 | 10.2496 | 1.0048 | 1.0763 | 0.98821 |  | 69.3524
|  |  | 0.63902 | 9.7705 | 1.0345 | 1.0153 | 1.0564 |  | 72.5715
|  |  | 0.63179 | 9.9429 | 1.0121 | 1.0558 | 0.98225 |  | 66.6958
|  |  | 0.65631 | 10.027 | 0.99878 | 1.0112 | 0.9636 |  | 63.7007
|  |  | 0.6669 | 9.9609 | 0.97513 | 0.93404 | 0.98763 |  | 60.2261
|  |  | 0.67231 | 10.0408 | 1.0167 | 0.99429 | 1.0378 |  | 70.25
|  |  | 0.61329 | 9.9066 | 0.99763 | 0.99224 | 0.97725 |  | 59.8872
|  |  | 0.63008 | 9.8644 | 0.98077 | 1.0023 | 0.99436 |  | 62.4346
|  |  | 0.64203 | 10.1404 | 0.98378 | 0.976 | 0.96825 |  | 58.8617
|  |  | 0.65168 | 9.9999 | 0.98219 | 0.97196 | 1.0244 |  | 63.734
|  |  | 0.6187 | 10.2332 | 1.0249 | 0.991 | 0.99221 |  | 60.9265
|  |  | 0.62068 | 9.995 | 1.0267 | 1.0294 | 1.0122 |  | 66.4248
|  |  | 0.64932 | 9.9272 | 0.98404 | 1.0041 | 0.99291 |  | 64.1687
|  |  | 0.67514 | 9.6695 | 0.99093 | 0.9623 | 0.96919 |  | 64.5288
|  |  | 0.65968 | 9.758 | 1.0124 | 1.0036 | 0.9739 |  | 66.8916
|  |  | 0.66416 | 9.91 | 1.0062 | 0.99441 | 0.96908 |  | 64.9862
|  |  | 0.66377 | 10.2085 | 0.98262 | 0.95158 | 1.0437 |  | 63.4523
|  |  | 0.66446 | 9.9394 | 1.0251 | 1.0223 | 1.0259 |  | 71.8746
|  |  | 0.66075 | 9.8093 | 0.99364 | 0.97519 | 1.0313 |  | 67.3113
|  |  | 0.62031 | 10.1719 | 0.99863 | 0.94571 | 0.95149 |  | 54.7999
|  |  | 0.65378 | 9.9068 | 1.0092 | 0.98905 | 0.98152 |  | 64.6527
|  |  | 0.61621 | 10.1756 | 1.0141 | 0.99568 | 1.0382 |  | 63.4807
|  |  | 0.66227 | 10.2532 | 1.0161 | 0.94186 | 1.0034 |  | 62.0257
|  |  | 0.64499 | 9.9009 | 0.97994 | 1.0207 | 0.96679 |  | 62.9961
|  |  | 0.62165 | 9.7608 | 1.0265 | 1.0456 | 1.0218 |  | 69.8453
|  |  | 0.68327 | 9.9747 | 0.98817 | 0.99219 | 1.0436 |  | 70.0889
|  |  | 0.63714 | 9.9691 | 1.0256 | 1.0645 | 1.0465 |  | 73.0199
|  |  | 0.69078 | 10.0378 | 0.97131 | 0.99116 | 1.046 |  | 69.2974
|  |  | 0.66215 | 10.013 | 1.0053 | 1.0129 | 0.98086 |  | 66.0503
|  |  | 0.65278 | 10.3065 | 0.98169 | 1.0464 | 0.97392 |  | 63.3633
|  |  | 0.67062 | 10.0155 | 1.0042 | 1.0034 | 0.99537 |  | 67.1592
|  |  | 0.68322 | 10.1507 | 0.99763 | 1.0374 | 1.0337 |  | 72.0089
|  |  | 0.67045 | 10.0506 | 1.0062 | 0.99494 | 0.97366 |  | 65.0251
|  |  | 0.64816 | 10.2469 | 1.008 | 0.9881 | 1.056 |  | 66.5276
|  |  | 0.64935 | 10.0022 | 0.98566 | 1.0738 | 0.96018 |  | 65.9755
|  |  | 0.61848 | 10.0465 | 1.014 | 0.96648 | 0.99802 |  | 60.2142
|  |  | 0.66594 | 10.0868 | 1.0172 | 1.0223 | 0.99966 |  | 68.6329
|  |  | 0.6304 | 9.8922 | 1.0149 | 0.98542 | 0.9776 |  | 62.3039
|  |  | 0.61443 | 10.1358 | 0.99109 | 0.9315 | 0.97909 |  | 54.7941
|  |  | 0.65611 | 10.2536 | 1.0321 | 1.1297 | 0.99954 |  | 74.5707
|  |  | 0.62887 | 10.0854 | 1.0068 | 1.0312 | 0.96294 |  | 62.3361
|  |  | 0.6755 | 10.1704 | 1.0051 | 0.97271 | 1.034 |  | 67.137
|  |  | 0.64436 | 9.9715 | 1.0182 | 0.97294 | 1.0272 |  | 65.7588
|  |  | 0.66317 | 10.242 | 0.99494 | 1.0246 | 1.0332 |  | 68.2007
|  |  | 0.64303 | 9.9314 | 0.96057 | 1.0197 | 0.9841 |  | 62.4112
|  |  | 0.64303 | 10.0218 | 1.0139 | 0.968 | 0.99864 |  | 62.8891
|  |  | 0.66558 | 10.0414 | 1.0032 | 0.96884 | 1.028 |  | 66.2248
|  |  | 0.64364 | 9.8368 | 0.99821 | 0.9436 | 1.0028 |  | 61.8036
|  |  | 0.64537 | 9.9975 | 1.0133 | 1.0148 | 0.99551 |  | 66.0808
|  |  | 0.63656 | 9.9335 | 1.0084 | 1.011 | 1.0099 |  | 65.9771
|  |  | 0.65133 | 10.0945 | 1.0216 | 1.0285 | 1.0139 |  | 68.7374
|  |  | 0.64638 | 9.9981 | 1.0094 | 0.99113 | 1.0184 |  | 65.8676
|  |  | 0.66834 | 9.9443 | 1.0015 | 1.0447 | 1.0496 |  | 73.8061
|  |  | 0.6427 | 9.9684 | 1.0008 | 0.97961 | 1.0028 |  | 63.3917
|  |  | 0.65038 | 10.0994 | 1.0036 | 1.0314 | 1.0197 |  | 67.9717
|  |  | 0.65294 | 9.8462 | 1.0098 | 0.97397 | 1.0974 |  | 71.5702
|  |  | 0.62873 | 9.9821 | 0.98956 | 1.0307 | 1.0184 |  | 65.4228
|  |  | 0.67902 | 9.937 | 1.0148 | 0.99296 | 0.94116 |  | 64.8042
|  |  | 0.68349 | 10.0853 | 1.0147 | 1.0502 | 0.95669 |  | 69.0904
|  |  | 0.68222 | 10.1508 | 0.98939 | 0.96485 | 0.99442 |  | 63.7993
|  |  | 0.66203 | 9.968 | 0.99158 | 0.98856 | 1.0157 |  | 66.1266
|  |  | 0.64779 | 10.2059 | 0.99494 | 1.0103 | 0.98163 |  | 62.6294
|  |  | 0.6341 | 10.0855 | 1.0035 | 1.0094 | 1.0199 |  | 64.9527
|  |  | 0.63402 | 9.7388 | 1.0041 | 0.95629 | 0.99924 |  | 62.464
|  |  | 0.64965 | 9.9696 | 1.0189 | 1.0122 | 0.99525 |  | 66.8905
|  |  | 0.65768 | 9.8281 | 0.99944 | 0.94793 | 1.0403 |  | 65.9499
|  |  | 0.6484 | 9.8331 | 1.0306 | 0.98075 | 0.97056 |  | 64.6875
|  |  | 0.65999 | 9.9804 | 1.0111 | 0.9834 | 1.035 |  | 68.0519
|  |  | 0.62211 | 10.0066 | 0.99767 | 1.0338 | 0.99025 |  | 63.497
|  |  | 0.63642 | 9.6849 | 1.014 | 0.97112 | 0.98775 |  | 63.9185
|  |  | 0.66194 | 10.1821 | 0.99299 | 0.95506 | 1.0075 |  | 62.118
|  |  | 0.61981 | 10.195 | 1.0099 | 1.0544 | 0.99896 |  | 64.6724
|  |  | 0.64721 | 10.0478 | 0.95918 | 0.99134 | 0.9675 |  | 59.257
|  |  | 0.66695 | 10.003 | 1.0082 | 1.005 | 0.96208 |  | 64.9961
|  |  | 0.63957 | 10.3631 | 0.98329 | 0.90664 | 0.96333 |  | 53.0022
|  |  | 0.67154 | 9.8958 | 1.0015 | 0.95864 | 0.95593 |  | 62.2811
|  |  | 0.62488 | 10.123 | 0.99297 | 1.0173 | 0.99556 |  | 62.0792
|  |  | 0.66533 | 10.0232 | 1.0094 | 0.98935 | 1.023 |  | 67.8173
|  |  | 0.66058 | 9.9597 | 1.0105 | 1.0347 | 1.0218 |  | 70.8629
|  |  | 0.64553 | 10.1816 | 1.0144 | 0.9821 | 1.0429 |  | 65.8724
|  |  | 0.62305 | 9.8587 | 1.0168 | 1.0036 | 1.0449 |  | 67.3859
|  |  | 0.65605 | 10.0307 | 1.017 | 0.99918 | 1.0083 |  | 67.0128
|  |  | 0.65701 | 9.9665 | 1.013 | 1.0022 | 1.0331 |  | 69.1374
|  |  | 0.6584 | 9.9972 | 1.005 | 1.0571 | 1.0056 |  | 70.3511
|  |  | 0.67378 | 10.1409 | 0.98543 | 1.0123 | 1.036 |  | 68.6604
|  |  | 0.67831 | 9.7398 | 0.97942 | 0.92911 | 0.99121 |  | 62.8177
|  |  | 0.66042 | 10.0392 | 1.0057 | 1.0749 | 1.0597 |  | 75.3618
|  |  | 0.68455 | 10.2769 | 0.99486 | 1.0065 | 1.0156 |  | 67.7446
|  |  | 0.62178 | 10.1309 | 1.0169 | 1.0315 | 0.99057 |  | 63.7706
|  |  | 0.64764 | 10.1076 | 1.0387 | 0.99109 | 0.92742 |  | 61.1725
|  |  | 0.67586 | 10.0575 | 1.0137 | 1.0302 | 0.99984 |  | 70.1632
|  |  | 0.66406 | 9.7437 | 0.99664 | 0.99123 | 1.005 |  | 67.665
|  |  | 0.64805 | 9.9353 | 0.99855 | 0.9565 | 1.0241 |  | 63.7985
|  |  | 0.65037 | 10.1753 | 0.99286 | 0.96447 | 0.98502 |  | 60.2892
|  |  | 0.63399 | 9.9346 | 0.9864 | 0.95548 | 0.97509 |  | 58.6483
|  |  | 0.64821 | 10.0428 | 1.0079 | 1.0159 | 0.98143 |  | 64.857
|  |  | 0.63973 | 9.7531 | 0.99453 | 0.95295 | 1.0371 |  | 64.4704
|  |  | 0.64187 | 9.9695 | 1.0121 | 0.97046 | 1.0281 |  | 65.012
|  |  | 0.63603 | 9.8996 | 0.99082 | 0.99038 | 1.0383 |  | 65.4595
|  |  | 0.64085 | 10.3619 | 1.018 | 1.0226 | 1.0233 |  | 65.8795
|  |  | 0.64008 | 9.6697 | 1.003 | 1.0077 | 0.95165 |  | 63.6701
|  |  | 0.6617 | 9.9878 | 1.0176 | 1.0674 | 0.97711 |  | 70.3095
|  |  | 0.67422 | 10.0297 | 1.008 | 1.0271 | 1.0118 |  | 70.4195
|  |  | 0.67722 | 9.8958 | 0.98928 | 0.99 | 1.0297 |  | 69.0146
|  |  | 0.61197 | 10.0101 | 0.97803 | 1.0091 | 0.94871 |  | 57.2448
|  |  | 0.66959 | 10.1085 | 0.97487 | 0.97045 | 0.98566 |  | 61.7694
|  |  | 0.66381 | 10.2376 | 0.99377 | 1.0361 | 0.99059 |  | 66.1368
|  |  | 0.6243 | 9.875 | 0.99812 | 0.99141 | 1.0024 |  | 62.7084
|  |  | 0.64674 | 10.0099 | 0.97454 | 0.95288 | 0.99709 |  | 59.8238
|  |  | 0.68015 | 10.1739 | 1.01 | 0.99758 | 1.0254 |  | 69.0675
|  |  | 0.63804 | 10.0386 | 1.0211 | 0.9567 | 0.98393 |  | 61.09
|  |  | 0.67014 | 9.9663 | 1.0277 | 1.0147 | 1.0022 |  | 70.2735
|  |  | 0.6245 | 9.6951 | 0.98169 | 1.1029 | 0.95798 |  | 66.81
|  |  | 0.65941 | 10.0405 | 1.0016 | 1.0356 | 0.99137 |  | 67.5292
|  |  | 0.63024 | 10.1935 | 0.99559 | 1.0021 | 0.98593 |  | 60.8149
|  |  | 0.66512 | 10.3009 | 1.0103 | 1.0598 | 0.92316 |  | 63.819
|  |  | 0.63571 | 10.2186 | 0.9741 | 1.0032 | 0.95421 |  | 58.0083
|  |  | 0.64507 | 9.9899 | 1.0166 | 1.053 | 0.968 |  | 66.9072
|  |  | 0.65874 | 9.7892 | 0.96974 | 1.0417 | 1.0158 |  | 69.0485
|  |  | 0.66415 | 9.6279 | 1.0039 | 0.94653 | 1.0137 |  | 66.4503
|  |  | 0.64064 | 10.0269 | 1.0173 | 0.97993 | 1.0245 |  | 65.2576
|  |  | 0.62595 | 9.9572 | 1.0091 | 1.025 | 0.99347 |  | 64.5968
|  |  | 0.64638 | 10.3031 | 0.99592 | 0.90822 | 1.0591 |  | 60.0966
|  |  | 0.6661 | 9.832 | 0.9852 | 1.0251 | 0.96509 |  | 66.0347
|  |  | 0.67857 | 10.1631 | 1.0017 | 1.0242 | 0.99586 |  | 68.2189
|  |  | 0.66933 | 10.0709 | 0.98201 | 0.94883 | 0.98277 |  | 60.8602
|  |  | 0.64958 | 10.0376 | 1.0076 | 1.0036 | 1.0403 |  | 68.074
|  |  | 0.63698 | 9.6839 | 1.0312 | 1.0672 | 0.99699 |  | 72.1653
|  |  | 0.69532 | 10.279 | 0.9975 | 1.0099 | 1.0023 |  | 68.2994
|  |  | 0.64761 | 10.2529 | 0.9961 | 0.99782 | 1.0012 |  | 62.8535
|  |  | 0.66354 | 10.0847 | 1.0001 | 1.0812 | 1.0202 |  | 72.5811
|  |  | 0.62644 | 10.0598 | 0.98212 | 1.0169 | 1.0073 |  | 62.6474
|  |  | 0.64775 | 9.9765 | 0.99821 | 0.94357 | 0.99464 |  | 60.8275
|  |  | 0.64593 | 10.2443 | 0.98058 | 1.0697 | 0.91947 |  | 60.8125
|  |  | 0.68277 | 10.0665 | 1.0022 | 1.0389 | 1.0088 |  | 71.2423
|  |  | 0.6664 | 9.6754 | 1.0112 | 0.99841 | 0.97172 |  | 67.5718
|  |  | 0.66077 | 9.8869 | 0.98374 | 0.98117 | 1.0149 |  | 65.4674
|  |  | 0.63305 | 10.0586 | 0.97514 | 1.0327 | 1.0147 |  | 64.3048
|  |  | 0.6335 | 10.067 | 0.98876 | 1.0113 | 0.98039 |  | 61.6902
|  |  | 0.6569 | 10.1366 | 0.99655 | 1.0332 | 0.98254 |  | 65.5591
|  |  | 0.6598 | 9.7201 | 1.0134 | 1.0091 | 0.95936 |  | 66.5891
|  |  | 0.67719 | 9.9473 | 0.98542 | 0.94209 | 1.0244 |  | 64.7411
|  |  | 0.63665 | 9.8233 | 1.0051 | 0.96584 | 1.0183 |  | 64.0652
|  |  | 0.63383 | 9.8365 | 1.0046 | 0.97245 | 1.0048 |  | 63.2526
|  |  | 0.63819 | 10.0036 | 1.0205 | 1.0269 | 1.029 |  | 68.7928
|  |  | 0.63724 | 10.245 | 0.97416 | 1.0013 | 0.97021 |  | 58.8667
|  |  | 0.65319 | 10.1512 | 0.9947 | 1.0304 | 1.0289 |  | 67.8607
|  |  | 0.66073 | 10.0776 | 1.0043 | 0.98442 | 0.99125 |  | 64.2519
|  |  | 0.65609 | 10.2668 | 1.0039 | 0.99038 | 0.97425 |  | 61.8992
|  |  | 0.6595 | 10.01 | 1.0197 | 1.0071 | 1.0074 |  | 68.1544
|  |  | 0.63202 | 9.9986 | 1.0229 | 1.0233 | 1.0205 |  | 67.5192
|  |  | 0.66516 | 10.2515 | 0.96494 | 0.99401 | 0.99793 |  | 62.1053
|  |  | 0.68441 | 10.0036 | 1.0037 | 0.93359 | 0.99212 |  | 63.6054
|  |  | 0.64495 | 10.3429 | 1.0033 | 0.97347 | 0.98913 |  | 60.2408
|  |  | 0.61687 | 9.9473 | 0.99752 | 0.98352 | 0.99406 |  | 60.4797
|  |  | 0.66937 | 10.1327 | 0.9962 | 1.0735 | 0.98256 |  | 69.4143
|  |  | 0.59017 | 9.8672 | 0.98271 | 0.97408 | 0.98324 |  | 56.2938
|  |  | 0.66026 | 9.8526 | 1.004 | 1.0014 | 0.97077 |  | 65.4086
|  |  | 0.6672 | 9.9848 | 1.0214 | 0.96001 | 1.024 |  | 67.0943
|  |  | 0.639 | 9.9757 | 0.99808 | 1.0213 | 0.94158 |  | 61.4814
|  |  | 0.64377 | 10.1017 | 0.99887 | 0.93555 | 1.0354 |  | 61.6624
|  |  | 0.65703 | 9.877 | 1.0209 | 0.95662 | 1.0367 |  | 67.3468
|  |  | 0.66921 | 9.9856 | 1.0017 | 0.98239 | 1.0311 |  | 67.9957
|  |  | 0.67012 | 9.9702 | 0.99448 | 1.0775 | 0.9526 |  | 68.6083
|  |  | 0.65027 | 10.1076 | 1.0271 | 0.98949 | 1.0461 |  | 68.3956
|  |  | 0.6664 | 10.0073 | 1.006 | 0.99887 | 1.0344 |  | 69.2192
|  |  | 0.67845 | 9.924 | 0.99415 | 0.96236 | 1.0329 |  | 67.5603
|  |  | 0.65976 | 9.8759 | 1.0137 | 1.0029 | 0.98468 |  | 66.8746
|  |  | 0.63704 | 10.1039 | 1.0121 | 0.99383 | 1.0333 |  | 65.5341
|  |  | 0.67325 | 9.9745 | 0.98643 | 0.99946 | 1.0322 |  | 68.6876
|  |  | 0.64077 | 10.3643 | 1.0022 | 0.95952 | 1.0302 |  | 61.25
|  |  | 0.62066 | 10.051 | 1.0102 | 1.0028 | 1.0311 |  | 64.5042
|  |  | 0.65334 | 9.6927 | 1.0054 | 1.0005 | 1.014 |  | 68.751
|  |  | 0.66089 | 9.8559 | 0.98991 | 1.0382 | 0.93006 |  | 64.0918
|  |  | 0.63257 | 9.7414 | 0.99815 | 0.96658 | 0.95818 |  | 60.03
|  |  | 0.6509 | 10.1047 | 0.95494 | 0.98103 | 1.0239 |  | 61.7881
|  |  | 0.68068 | 9.9667 | 1.0153 | 1.0164 | 0.97853 |  | 68.9706
|  |  | 0.64709 | 10.0379 | 0.97477 | 1.0398 | 0.97489 |  | 63.7009
|  |  | 0.64987 | 10.1501 | 1.0094 | 0.96033 | 0.9954 |  | 61.7762
|  |  | 0.6528 | 10.0691 | 0.99071 | 1.0127 | 1.0686 |  | 69.5039
|  |  | 0.65169 | 10.036 | 0.99201 | 1.0441 | 0.95085 |  | 63.9542
|  |  | 0.61103 | 10.1049 | 0.99606 | 0.95174 | 0.97445 |  | 55.8585
|  |  | 0.6326 | 9.8963 | 0.9871 | 0.96302 | 0.98667 |  | 59.9547
|  |  | 0.66322 | 9.9292 | 1.0229 | 1.0129 | 1.0009 |  | 69.2596
|  |  | 0.65634 | 10.3112 | 1.0199 | 1.0293 | 1.0236 |  | 68.4009
|  |  | 0.65783 | 10.058 | 1.0078 | 0.98857 | 1.0328 |  | 67.3035
|  |  | 0.63423 | 10.0128 | 1.0085 | 1.1052 | 1.0214 |  | 72.109
|  |  | 0.67478 | 10.0277 | 0.99653 | 1.0114 | 0.99906 |  | 67.7607
|  |  | 0.69599 | 9.8102 | 1.0247 | 0.97482 | 0.99565 |  | 70.5595
|  |  | 0.6368 | 9.9237 | 1.0068 | 1.0452 | 0.98529 |  | 66.5342
|  |  | 0.63468 | 9.8707 | 1.0153 | 1.0005 | 1.0564 |  | 69.0019
|  |  | 0.64134 | 9.8789 | 0.9843 | 1.0291 | 1.0188 |  | 66.9972
|  |  | 0.64689 | 9.9983 | 0.99194 | 1.0664 | 1.0202 |  | 69.8232
|  |  | 0.6767 | 9.9205 | 1.0216 | 1.0289 | 0.98285 |  | 70.4721
|  |  | 0.64539 | 10.2159 | 1.017 | 0.9953 | 0.98323 |  | 62.8718
|  |  | 0.65608 | 9.9722 | 0.99308 | 0.97062 | 1.0216 |  | 64.7865
|  |  | 0.67591 | 9.6714 | 0.99953 | 0.90446 | 0.97036 |  | 61.308
|  |  | 0.6499 | 9.9404 | 1.005 | 1.0325 | 0.96466 |  | 65.4444
|  |  | 0.64958 | 9.9247 | 0.98054 | 1.0311 | 1.0249 |  | 67.8244
|  |  | 0.66619 | 10.0562 | 1.0044 | 0.9803 | 1.0302 |  | 67.1987
|  |  | 0.62958 | 9.9911 | 0.98483 | 0.9699 | 0.98007 |  | 58.9905
|  |  | 0.67545 | 10.0812 | 0.99658 | 0.98158 | 1.0734 |  | 70.3507
|  |  | 0.64841 | 9.9309 | 0.95578 | 0.9729 | 1.0175 |  | 61.7772
|  |  | 0.67151 | 10.0171 | 0.99068 | 0.95415 | 1.0174 |  | 64.4664
|  |  | 0.65572 | 10.1349 | 1.0081 | 1.0604 | 0.9928 |  | 68.659
|  |  | 0.63569 | 10.3284 | 1.0007 | 1.0114 | 1.0089 |  | 62.8486
|  |  | 0.61702 | 9.8682 | 0.9917 | 1.0202 | 1.0097 |  | 63.8712
|  |  | 0.69185 | 10.0124 | 0.99989 | 1.0108 | 1.0212 |  | 71.3192
|  |  | 0.65567 | 10.0814 | 0.99964 | 1.0696 | 1.0073 |  | 70.0407
|  |  | 0.65097 | 10.2275 | 1.0236 | 1.0355 | 0.95515 |  | 64.4351
|  |  | 0.66682 | 10.1629 | 1.0062 | 1.0755 | 1.0051 |  | 71.3631
|  |  | 0.63924 | 10.0663 | 0.99155 | 1.0249 | 1.03 |  | 66.4662
|  |  | 0.65147 | 10.0157 | 0.98354 | 1.0146 | 1.0138 |  | 65.8035
|  |  | 0.63714 | 9.8456 | 1.0259 | 0.95585 | 1.0189 |  | 64.6565
|  |  | 0.67036 | 10.054 | 0.98888 | 0.95679 | 0.9842 |  | 62.0878
|  |  | 0.66121 | 9.851 | 1.0095 | 0.99683 | 0.96555 |  | 65.2181
|  |  | 0.64394 | 9.8137 | 0.994 | 0.98314 | 1.0228 |  | 65.5846
|  |  | 0.63904 | 10.0833 | 1.0114 | 1.0916 | 1.0152 |  | 71.0326
|  |  | 0.6698 | 9.8955 | 1.0029 | 0.9615 | 1.0264 |  | 66.9937
|  |  | 0.6777 | 9.8768 | 1.0143 | 0.97044 | 0.984 |  | 66.459
|  |  | 0.68763 | 10.0105 | 0.98633 | 0.97762 | 0.93814 |  | 62.1381
|  |  | 0.66182 | 9.9429 | 1.0101 | 0.94005 | 1.018 |  | 64.342
|  |  | 0.62271 | 10.0428 | 1.0116 | 0.98433 | 1.0285 |  | 63.5059
|  |  | 0.66353 | 10.0214 | 0.99499 | 1.0084 | 1.0089 |  | 67.0264
|  |  | 0.65135 | 10.1101 | 0.98704 | 0.97369 | 0.95353 |  | 59.0405
|  |  | 0.62503 | 10.0609 | 1.0239 | 0.98306 | 1.0019 |  | 62.6552
|  |  | 0.66931 | 10.267 | 1.004 | 0.89306 | 0.97301 |  | 56.8757
|  |  | 0.66287 | 9.9464 | 0.99757 | 1.0673 | 1.012 |  | 71.8063
|  |  | 0.65014 | 10.2701 | 1.0121 | 0.98301 | 0.9763 |  | 61.4898
|  |  | 0.64755 | 9.7295 | 1.017 | 1.0509 | 0.95316 |  | 67.797
|  |  | 0.6471 | 9.7385 | 1.0223 | 0.91497 | 1.0172 |  | 63.2237
|  |  | 0.66653 | 10.0908 | 1.0095 | 1.0075 | 1.0385 |  | 69.7726
|  |  | 0.66637 | 9.7908 | 0.99927 | 1.0268 | 0.9668 | 0 | 67.517 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.63046 | 10.0988 | 1.0022 | 1.0034 | 1.0411 | 0 | 65.3566 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.65005 | 9.8238 | 0.97626 | 1.0295 | 0.98731 | 0 | 65.6642 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.66213 | 9.7221 | 0.99088 | 0.98129 | 1.0185 | 0 | 67.4477 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.65083 | 9.8459 | 1.0051 | 1.0438 | 1.0323 | 0 | 71.5932 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.67195 | 9.7493 | 1.0197 | 0.96626 | 1.0002 | 0 | 67.9202 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.6721 | 9.8892 | 0.98996 | 1.0475 | 0.9835 | 0 | 69.3158 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.67862 | 9.9829 | 0.99391 | 1.0254 | 0.98674 | 0 | 68.3624 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.6501 | 10.0169 | 1.0013 | 1.0724 | 1.0388 | 0 | 72.3917 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.67669 | 10.0377 | 0.98287 | 1.001 | 1.0127 | 0 | 67.1682 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.63831 | 9.6564 | 0.99596 | 0.97629 | 0.94414 | 0 | 60.6837 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.63769 | 9.8152 | 0.97736 | 0.93015 | 0.9874 | 0 | 58.3187 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.63878 | 10.2573 | 0.98433 | 1.0338 | 1.0243 | 0 | 64.9151 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.65281 | 9.9381 | 0.97999 | 0.9695 | 1.0032 | 0 | 62.6087 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.64572 | 10.2294 | 0.99814 | 0.98097 | 1.0065 | 0 | 62.2121 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.64936 | 10.3352 | 1.0071 | 1.0499 | 1.0125 | 0 | 67.2606 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.63474 | 9.9139 | 0.9982 | 1.0346 | 0.98372 | 0 | 65.0473 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.65665 | 10.3593 | 1.0208 | 1.0399 | 0.9528 | 0 | 64.1107 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.66502 | 10.1338 | 0.98348 | 1.0138 | 1.0032 | 0 | 65.6416 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.65245 | 9.6855 | 1.0329 | 1.0394 | 0.98942 | 0 | 71.5582 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.65068 | 9.7669 | 0.98491 | 0.98526 | 0.98457 | 0 | 63.6517 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.67066 | 10.0784 | 1.0007 | 0.97849 | 1.009 | 0 | 65.7395 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.64585 | 10.1016 | 1.0108 | 1.0537 | 0.94564 | 0 | 64.398 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.64635 | 10.0219 | 1.018 | 1.0289 | 0.98179 | 0 | 66.3179 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
|  |  | 0.70672 | 10.1678 | 0.97951 | 1.0119 | 0.97349 | 0 | 67.0682 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | #NUM!
Расчет
Копировать

## Град граф
Градуировочный (калибровочный) график
Методика измерений: | ПНДФ 14.1:2.159-2000 |  |  |  |  | Ед. изм, калибр |  | мг
Средство измерений: | КФК |  |  |  |  | Ед. изм, отклик |  | опт. плотность
Исполнитель: | Иванов
Срок действия: | [5 empty] | Модель | Постоянное СКО остатков
X, калибранты | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
Y, отклик прибора | 0.086 | 0.152 | 0.217 | 0.335 | 0.391
| 0.075 | 0.155 | 0.23 | 0.331 | 0.402
| 0.065 | 0.146 | 0.229 | 0.32 | 0.379
| 0.08 | 0.142 | 0.209 | 0.315 | 0.396
| 0.074 | 0.149 | 0.233 | 0.309 | 0.405
Sy | 0.0077782 | 0.0050695 | 0.010188 | 0.010863 | 0.010262
| 0.076 | 0.1488 | 0.2236 | 0.322 | 0.3946
|  | Кол-во калибрантов,N |  | 5 |  | Кол-во паралл. опр.K |  | 5 | Уравнение графика | Y=0,4052*X-0,01012
[11 empty] | 0.2 | 0.086 | 0.07092 | 0.01508 | 5 | 0.43 | 0.3546 | 0.0754 | 0.000242 | 0.0001028 | 0.0004152 | 0.000472 | 0.0004212 | 0.0016532
[11 empty] | 0.2 | 0.075 | 0.07092 | 0.00408 | 5 | 0.375 | 0.3546 | 0.0204
[11 empty] | 0.2 | 0.065 | 0.07092 | -0.00592 | 5 | 0.325 | 0.3546 | -0.0296 | 0.43 | 0.38 | 0.36167 | 0.41875 | 0.391
[11 empty] | 0.2 | 0.08 | 0.07092 | 0.00908 | 5 | 0.4 | 0.3546 | 0.0454 | 0.375 | 0.3875 | 0.38333 | 0.41375 | 0.402
[11 empty] | 0.2 | 0.074 | 0.07092 | 0.00308 | 5 | 0.37 | 0.3546 | 0.0154 | 0.325 | 0.365 | 0.38167 | 0.4 | 0.379
[11 empty] | 0.4 | 0.152 | 0.15196 | 4e-05 | 2.5 | 0.38 | 0.3799 | 0.0001 | 0.4 | 0.355 | 0.34833 | 0.39375 | 0.396
[11 empty] | 0.4 | 0.155 | 0.15196 | 0.00304 | 2.5 | 0.3875 | 0.3799 | 0.0076 | 0.37 | 0.3725 | 0.38833 | 0.38625 | 0.405
[11 empty] | 0.4 | 0.146 | 0.15196 | -0.00596 | 2.5 | 0.365 | 0.3799 | -0.0149
[11 empty] | 0.4 | 0.142 | 0.15196 | -0.00996 | 2.5 | 0.355 | 0.3799 | -0.0249 | 0.00605 | 0.0006425 | 0.0011533 | 0.0007375 | 0.0004212 | 0.0090045
[11 empty] | 0.4 | 0.149 | 0.15196 | -0.00296 | 2.5 | 0.3725 | 0.3799 | -0.0074
[11 empty] | 0.6 | 0.217 | 0.233 | -0.016 | 1.6667 | 0.36167 | 0.38833 | -0.026667
[11 empty] | 0.6 | 0.23 | 0.233 | -0.003 | 1.6667 | 0.38333 | 0.38833 | -0.005
[11 empty] | 0.6 | 0.229 | 0.233 | -0.004 | 1.6667 | 0.38167 | 0.38833 | -0.0066667
[11 empty] | 0.6 | 0.209 | 0.233 | -0.024 | 1.6667 | 0.34833 | 0.38833 | -0.04
[11 empty] | 0.6 | 0.233 | 0.233 | -2.7756e-17 | 1.6667 | 0.38833 | 0.38833 | -5.5511e-17
[11 empty] | 0.8 | 0.335 | 0.31404 | 0.02096 | 1.25 | 0.41875 | 0.39255 | 0.0262
[11 empty] | 0.8 | 0.331 | 0.31404 | 0.01696 | 1.25 | 0.41375 | 0.39255 | 0.0212
[11 empty] | 0.8 | 0.32 | 0.31404 | 0.00596 | 1.25 | 0.4 | 0.39255 | 0.00745
[11 empty] | 0.8 | 0.315 | 0.31404 | 0.00096 | 1.25 | 0.39375 | 0.39255 | 0.0012
[11 empty] | 0.8 | 0.309 | 0.31404 | -0.00504 | 1.25 | 0.38625 | 0.39255 | -0.0063
[11 empty] | 1 | 0.391 | 0.39508 | -0.00408 | 1 | 0.391 | 0.39508 | -0.00408
[11 empty] | 1 | 0.402 | 0.39508 | 0.00692 | 1 | 0.402 | 0.39508 | 0.00692
[11 empty] | 1 | 0.379 | 0.39508 | -0.01608 | 1 | 0.379 | 0.39508 | -0.01608
[11 empty] | 1 | 0.396 | 0.39508 | 0.00092 | 1 | 0.396 | 0.39508 | 0.00092
Итог формулы ЛИНЕЙН | [10 empty] | 1 | 0.405 | 0.39508 | 0.00992 | 1 | 0.405 | 0.39508 | 0.00992
0.4052 | -0.01012 | Коэффициент регрессии,B1 |  |  | 0.4052
0.0075064 | 0.0049792 | Коэффициент сдвига по Y,B0 |  |  | -0.01012
0.99217 | 0.010616 | Стандартная ошибка, сигма |  |  | 0.010616
2913.9031 | 23
0.32837 | 0.0025919
Проверка линейности
SSE | 0.0025919
SSP | 0.0016532
Отношение F | 3.7855
Табл. F 99% | 4.9382 | Линейн
Табл. F 95% | 3.0984 | Нелинейн
Оценка неопределенности EURACHEM
№ паралл. опр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Y, отклик прибора | 0.252 | 0.256
X | 0.64689 | 0.65676
Кол-во паралл. определений |  | 2
X, расч |  | 0.65183
Станд. неопред, u(x) |  | 0.019276
Станд. неопред, u(x), отн % |  | 2.9572
Контроль стабильности |  | t-расп= | 2.069
|  | UCL= | 0.054205 | LCL= | -0.054205
№ контр изм | Дата | Заданные значения X | Резуль-таты Y | Рассч. знач. X | Контр. знач | UCL | LCL
1 | 2021-02-14 | 0.2 | 0.085 | 0.23475 | 0.034748 | 0.054205 | -0.054205
1 | 2021-02-14 | 0.6 | 0.22 | 0.56792 | -0.032083 | 0.054205 | -0.054205
1 | 2021-02-14 | 1 | 0.4 | 1.0121 | 0.012142 | 0.054205 | -0.054205
2 | 2021-04-16 | 0.2 | 0.079 | 0.21994 | 0.019941 | 0.054205 | -0.054205
2 | 2021-04-16 | 0.6 | 0.215 | 0.55558 | -0.044423 | 0.054205 | -0.054205
2 | 2021-04-16 | 1 | 0.392 | 0.9924 | -0.0076012 | 0.054205 | -0.054205
3 | 2020-06-07 | 0.2 | 0.081 | 0.22488 | 0.024877 | 0.054205 | -0.054205
3 | 2021-06-07 | 0.6 | 0.213 | 0.55064 | -0.049358 | 0.054205 | -0.054205
3 | 2021-06-07 | 1 | 0.388 | 0.98253 | -0.017473 | 0.054205 | -0.054205
4 | 2021-08-01 | 0.2 | 0.088 | 0.24215 | 0.042152 | 0.054205 | -0.054205
4 | 2021-08-01 | 0.6 | 0.225 | 0.58026 | -0.019743 | 0.054205 | -0.054205
4 | 2021-08-01 | 1 | 0.402 | 1.0171 | 0.017078 | 0.054205 | -0.054205
5 | 2021-10-10 | 0.2 | 0.084 | 0.23228 | 0.03228 | 0.054205 | -0.054205
5 | 2021-10-10 | 0.6 | 0.221 | 0.57038 | -0.029615 | 0.054205 | -0.054205
5 | 2021-10-10 | 1 | 0.399 | 1.0097 | 0.0096742 | 0.054205 | -0.054205
6 | 2021-12-11 | 0.2 | 0.079 | 0.21994 | 0.019941 | 0.054205 | -0.054205
6 | 2021-12-11 | 0.6 | 0.259 | 0.66417 | 0.064166 | 0.054205 | -0.054205
6 | 2021-11-11 | 1 | 0.415 | 1.0492 | 0.049161 | 0.054205 | -0.054205
|  |  |  | 0 | 0 | 0.054205 | -0.054205
|  |  |  | 0 | 0 | 0.054205 | -0.054205
𝑌 ̅
Расчет
〖u(𝑥〗_𝑝𝑟𝑒𝑑)=𝑆/𝑏_1 √(1/𝑝+1/𝑛+(𝑥_𝑝𝑟𝑒𝑑−𝑥 ̅ )^2/(∑_(𝑖=1)^𝑚▒(𝑥_𝑖−𝑥 ̅ )^2 ))

## ОтборПробISO5725
Шифр, наименование методики измерений |  | ПНДФ 14.1:2.159-2000 Методика выполнения измерений массовой концентрации сульфат-ионов в пробах природных и сточных вод турбидиметрическим методом
Неопределенность стадии пробоотбора по ISO 5725-3
Экспериментальные данные
|  | Число объектов пробоотбора, P= | 8
Номер объекта пробоотбора, i | Номер пробы, j | Результат измерений, yijk
|  | 1 | 2 |  | Дисперсионный анализ для трехфакторного полностью вложенного эксперимента
1 | 1 | 50.1 | 52.8
| 2 | 49.9 | 47.3
2 | 1 | 61.3 | 63.4
| 2 | 59.3 | 60.5
3 | 1 | 48.8 | 48.2
| 2 | 48.3 | 49.5
4 | 1 | 55.8 | 57.2
| 2 | 58.3 | 58.4
5 | 1 | 53.3 | 55.6
| 2 | 58.8 | 56.7
6 | 1 | 68.9 | 72.2
| 2 | 67.3 | 65.5
7 | 1 | 64.5 | 67.2
| 2 | 60.5 | 63.2
8 | 1 | 48.8 | 50.2
| 2 | 51.1 | 52.3
Дисперсия между анализами, SSe | [6 empty] | Дисперсия между пробами, SS1
Номер объекта пробоотбора, i | Номер пробы, j | Результат измерений, yijk |  | wij | wij2 |  | Номер объекта пробоотбора, i | Номер пробы, j | Результат измерений, yijk |  | yijср | wi | wi2
|  | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 2
1 | 1 | 50.1 | 52.8 | 2.7 | 7.29 |  | 1 | 1 | 50.1 | 52.8 | 51.45 | 2.85 | 8.1225
| 2 | 49.9 | 47.3 | 2.6 | 6.76 |  |  | 2 | 49.9 | 47.3 | 48.6
2 | 1 | 61.3 | 63.4 | 2.1 | 4.41 |  | 2 | 1 | 61.3 | 63.4 | 62.35 | 2.45 | 6.0025
| 2 | 59.3 | 60.5 | 1.2 | 1.44 |  |  | 2 | 59.3 | 60.5 | 59.9
3 | 1 | 48.8 | 48.2 | 0.6 | 0.36 |  | 3 | 1 | 48.8 | 48.2 | 48.5 | 0.4 | 0.16
| 2 | 48.3 | 49.5 | 1.2 | 1.44 |  |  | 2 | 48.3 | 49.5 | 48.9
4 | 1 | 55.8 | 57.2 | 1.4 | 1.96 |  | 4 | 1 | 55.8 | 57.2 | 56.5 | 1.85 | 3.4225
| 2 | 58.3 | 58.4 | 0.1 | 0.01 |  |  | 2 | 58.3 | 58.4 | 58.35
5 | 1 | 53.3 | 55.6 | 2.3 | 5.29 |  | 5 | 1 | 53.3 | 55.6 | 54.45 | 3.3 | 10.89
| 2 | 58.8 | 56.7 | 2.1 | 4.41 |  |  | 2 | 58.8 | 56.7 | 57.75
6 | 1 | 68.9 | 72.2 | 3.3 | 10.89 |  | 6 | 1 | 68.9 | 72.2 | 70.55 | 4.15 | 17.2225
| 2 | 67.3 | 65.5 | 1.8 | 3.24 |  |  | 2 | 67.3 | 65.5 | 66.4
7 | 1 | 64.5 | 67.2 | 2.7 | 7.29 |  | 7 | 1 | 64.5 | 67.2 | 65.85 | 4 | 16
| 2 | 60.5 | 63.2 | 2.7 | 7.29 |  |  | 2 | 60.5 | 63.2 | 61.85
8 | 1 | 48.8 | 50.2 | 1.4 | 1.96 |  | 8 | 1 | 48.8 | 50.2 | 49.5 | 2.2 | 4.84
| 2 | 51.1 | 52.3 | 1.2 | 1.44 |  |  | 2 | 51.1 | 52.3 | 51.7
|  |  |  | Сумма квадратов SSe | 32.74 | [6 empty] | Сумма квадратов SS1 | 66.66
|  |  |  | Средний квадрат MSe | 2.0463 | [6 empty] | Средний квадрат MS1 | 8.3325
[12 empty] | S2 | 3.1431
Дисперсия между объектами пробоотбора, SS0 | [7 empty] | Результаты анализа дисперсий ANOVA
Номер объекта пробоотбора, i | Номер пробы, j | Результат измерений, yijk |  | yijср | yi ср | yi ср 2 |  | Среднее значение |  | Дисперсия между анализами |  | Дисперсия между пробами |  | Дисперсия между объектами пробоотбора
|  | 1 | 2 |  |  |  |  | 57.0375 |  | 2.0463 |  | 3.1431 |  | 48.6446
1 | 1 | 50.1 | 52.8 | 51.45 | 50.025 | 2502.5006
| 2 | 49.9 | 47.3 | 48.6
2 | 1 | 61.3 | 63.4 | 62.35 | 61.125 | 3736.2656 |  | u(анализа) |  | 1.4305
| 2 | 59.3 | 60.5 | 59.9 |  |  |  | u,% отн |  | 2.5079
3 | 1 | 48.8 | 48.2 | 48.5 | 48.7 | 2371.69
| 2 | 48.3 | 49.5 | 48.9 |  |  |  | u(пробоотбора) |  | 1.7729
4 | 1 | 55.8 | 57.2 | 56.5 | 57.425 | 3297.6306 |  | u,% отн |  | 3.1083
| 2 | 58.3 | 58.4 | 58.35
5 | 1 | 53.3 | 55.6 | 54.45 | 56.1 | 3147.21 |  | u(измерений) |  | 2.278
| 2 | 58.8 | 56.7 | 57.75 |  |  |  | u,% отн |  | 3.9939
6 | 1 | 68.9 | 72.2 | 70.55 | 68.475 | 4688.8256
| 2 | 67.3 | 65.5 | 66.4 |  |  |  | u(между объектами) |  | 6.9746
7 | 1 | 64.5 | 67.2 | 65.85 | 63.85 | 4076.8225 |  | u,% отн |  | 12.228
| 2 | 60.5 | 63.2 | 61.85
8 | 1 | 48.8 | 50.2 | 49.5 | 50.6 | 2560.36
| 2 | 51.1 | 52.3 | 51.7
[5 empty] | Среднее значение результатов, y | 57.0375
[5 empty] | Сумма квадратов SS0 | 1420.375
[5 empty] | Средний квадрат MS0 | 202.9107
[5 empty] | s(0)2 | 48.6446

## ОтборПроб Размах
Шифр, наименование методики измерений |  | ПНДФ 14.1:2.159-2000 Методика выполнения измерений массовой концентрации сульфат-ионов в пробах природных и сточных вод турбидиметрическим методом
Оценка неопределенности стадии отбора проб (метод размахов)
Ед. изм | мг/дм3
Точка отбора
| мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | %,отн | мг/дм3 | мг/дм3 | %,отн | мг/дм3 |  | %,отн
1 | 50.1 | 52.8 | 49.9 | 47.3 | 2.7 | 51.45 | 5.2478 | 2.6 | 48.6 | 5.3498 | 50.025 |  | 5.6972
2 | 61.3 | 63.4 | 59.3 | 60.5 | 2.1 | 62.35 | 3.3681 | 1.2 | 59.9 | 2.0033 | 61.125 |  | 4.0082
3 | 48.8 | 48.2 | 48.3 | 49.5 | 0.6 | 48.5 | 1.2371 | 1.2 | 48.9 | 2.454 | 48.7 |  | 0.82136
4 | 55.8 | 57.2 | 58.3 | 58.4 | 1.4 | 56.5 | 2.4779 | 0.1 | 58.35 | 0.17138 | 57.425 |  | 3.2216
5 | 53.3 | 55.6 | 58.8 | 56.7 | 2.3 | 54.45 | 4.2241 | 2.1 | 57.75 | 3.6364 | 56.1 |  | 5.8824
6 | 68.9 | 72.2 | 67.3 | 65.5 | 3.3 | 70.55 | 4.6775 | 1.8 | 66.4 | 2.7108 | 68.475 |  | 6.0606
7 | 64.5 | 67.2 | 60.5 | 63.2 | 2.7 | 65.85 | 4.1002 | 2.7 | 61.85 | 4.3654 | 63.85 |  | 6.2647
8 | 48.8 | 50.2 | 51.1 | 52.3 | 1.4 | 49.5 | 2.8283 | 1.2 | 51.7 | 2.3211 | 50.6 |  | 4.3478
[7 empty] | 28.161 |  |  | 23.0122 | 456.3 |  | 36.3037
[7 empty] | 8 |  |  | 8 | 8 |  | 8
Анализ
|  |  | 3.1983 |  |  |  | 2.8354 | %, отн
Отбор проб
|  |  | 4.538 |  |  |  | 4.023 |  |  |  | 3.4878 | %, отн
Между целевыми | [10 empty] | 12.4871 | %, отн
|  |  | 57.0375 |  |  |  | 7.1223 |  |  |  | 12.2411 | %, отн
𝑅_1=|𝑆1𝐴1−𝑆1𝐴2|
(𝑆1) ̅=|𝑆1𝐴1−𝑆1𝐴2|/2
(𝑆2) ̅=|𝑆2𝐴1−𝑆2𝐴2|/2
𝑅_2=|𝑆2𝐴1−𝑆2𝐴2|
𝑟_1=𝑅_1/(𝑆1) ̅ ∙100
𝑟_2=𝑅_2/(𝑆2) ̅ ∙100
𝑆 ̅=((𝑆1) ̅+(𝑆2) ̅)/2
𝑟=|(𝑆1) ̅−(𝑆2) ̅ |/𝑆 ̅ ∙100
𝑆1𝐴1
𝑆1𝐴2
𝑆2𝐴2
1
𝑆2𝐴1
∑▒〖𝑟_1=〗
𝑛_(𝑟_1 )=
∑▒〖𝑟_2=〗
𝑛_(𝑟_2 )=
∑▒〖𝑆 ̅=〗
𝑛_𝑟=
∑▒〖𝑟=〗
𝑛_𝑟=
𝑟_𝐴=(∑▒〖𝑟_1+∑▒𝑟_2 〗)/(𝑛_(𝑟_1 )+𝑛_(𝑟_2 ) )=
〖𝐶𝑉〗_𝐴=𝑟_𝐴/1,128=
𝑟_(𝑆+𝐴)=(∑▒𝑟)/𝑛_𝑟 =
𝑆_(𝑇+𝑆+𝐴)=(∑▒𝑆 ̅ )/𝑛_𝑟 =
〖𝐶𝑉〗_(𝑆+𝐴)=𝑟_(𝑆+𝐴)/1,128=
𝑠_(𝑇+𝑆+𝐴)=𝑠_𝑠 ̅ =
〖𝐶𝑉〗_𝑆=√(〖〖𝐶𝑉〗_(𝑆+𝐴)〗^2−〖〖𝐶𝑉〗_𝐴〗^2/2)=
〖𝐶𝑉〗_𝑇=√(〖〖𝐶𝑉〗_(𝑇+𝑆+𝐴)〗^2−〖〖𝐶𝑉〗_(𝑆+𝐴)〗^2/2)=
〖𝐶𝑉〗_(𝑇+𝑆+𝐴)=𝑠_(𝑇+𝑆+𝐴)/𝑆_(𝑇+𝑆+𝐴) ∙100=

## Тип А
Оценка неопределенности по типу А
| Кол-во измерений | 5
| №п/п | Результат
1
2
3
4
5
| Xср | #DIV/0!
| uА= | #DIV/0!
| uА,%= | #DIV/0!
Таблица

## Справочник
ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) | [6 empty] | ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная | [5 empty] | ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная БЮРЕТКИ
Посуда мерная лабораторная стеклянная | [6 empty] | ПИПЕТКИ С ОДНОЙ ОТМЕТКОЙ | [5 empty] | Бюретки
ЦИЛИНДРЫ, МЕНЗУРКИ, КОЛБЫ, ПРОБИРКИ
Номинальная вместимость | Допустимая погрешность | [5 empty] | Номинальная вместимость | Предел допускаемой погрешности |  |  |  |  | Номинальная вместимость | Цена наименьшего деления | Предел погрешности для
| Цилиндры |  | Мензурки | Колбы |  |  |  | 1-й класс | 2-й класс | [5 empty] | 1-го класса | 2-го класса
| 1-го класса | 2-го класса |  | 1-го класса | 2-го класса |  | 0.5 | ±0,005 | ±0,01 |  |  |  | 1 | 0.01 | ±0,01 | ±0,02
5 | 0.1 | 0.1 | - | 0.025 | 0.05 |  | 1 | ±0,008 | ±0,015 |  |  |  | 2 | 0.01 | ±0,01 | ±0,02
10 | 0.1 | 0.2 | - | 0.025 | 0.05 |  | 2 | ±0,01 | ±0,02 |  |  |  | 5 | 0.02 | ±0,01 | ±0,02
25 | 0.25 | 0.5 | - | 0.04 | 0.08 |  | 5 | ±0,015 | ±0,03 |  |  |  | 10 | 0.02 | ±0,02 | ±0,05
50 | 0.25 | 1 | 2.5 | 0.06 | 0.12 |  | 10 | ±0,02 | ±0,04 |  |  |  |  | 0.05 | ±0,02 | ±0,05
100 | 0.5 | 1 | 5 | 0.1 | 0.2 |  | 10.77 | ±0,02 | ±0,04 |  |  |  | 25 | 0.05 | ±0,03 | ±0,05
200 | - | - | - | 0.15 | 0.3 |  | 20 | ±0,03 | ±0,06 |  |  |  |  | 0.1 | ±0,05 | ±0,1
250 | 1.25 | 2 | 5 | 0.15 | 0.3 |  | 25 | ±0,03 | ±0,06 |  |  |  | 50 | 0.1 | ±0,05 | ±0,1
300 | - | - | - | 0.2 | 0.4 |  | 50 | ±0,05 | ±0,1 |  |  |  | 100 | 0.2 | ±0,1 | ±0,2
500 | 2.5 | 5 | 12.5 | 0.25 | 0.5 |  | 100 | ±0,08 | ±0,15
1000 | 5 | 10 | 25 | 0.4 | 0.8 |  | 200 | ±0,1 | ±0,2
2000 | 10 | 20 | - | 0.6 | 1.2
ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) "Посуда лабораторная стеклянная. | [7 empty] | КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБЪЕМНОГО РАСШИРЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ
Пипетки градуированные. | [7 empty] | Kaye G.W., Laby T.H. Таблицы химических и физических констант. Longmans, 1970. С. 63
Номинальная вместимость | Цена наименьшего деления шкалы | Пределы допускаемой погрешности объема пипетки | [5 empty] | Жидкость |  |  | b×10-5
|  | 1-го класса | 2-го класса |  |  |  |  | Анилин |  |  | 85
0.5 | 0.01 | ±0,005 | - |  |  |  |  | Ацетон |  |  | 143
1 | 0.01 | ±0,006 | ±0,01 |  |  |  |  | Бензол |  |  | 122
2 | 0.02 | ±0,01 | ±0,02 |  |  |  |  | Вода |  |  | 21
5 | 0.05 | ±0,03 | ±0,05 |  |  |  |  | Глицерин |  |  | 47
10 | 0.1 | ±0,05 | ±0,1 |  |  |  |  | м-Ксилол |  |  | 99
| 0.1 | ±0,1 | - |  |  |  |  | Метил йодистый |  |  | 120
25 | 0.2 | ±0,1 | ±0,2 |  |  |  |  | н-Пентан |  |  | 155
[8 empty] | Ртуть |  |  | 18.1
[8 empty] | Сероуглерод |  |  | 119
List of Elements with Range of Atomic Weights. | [7 empty] | Скипидар |  |  | 96
https://iupac.qmul.ac.uk/AtWt | [7 empty] | Спирт метиловый |  |  | 119
At No | Symbol | Name | Minimum Atomic Wt | Maximum Atomic Wt | Diff |  |  | Спирт этиловый |  |  | 108
1 | H | hydrogen | 1.0078 | 1.0081 | 0.00027 |  |  | Толуол |  |  | 107
3 | Li | lithium | 6.938 | 6.997 | 0.059 |  |  | Уксусная кислота |  |  | 107
5 | В | boron | 10.806 | 10.821 | 0.015 |  |  | Фенол |  |  | 79
6 | C | carbon | 12.0096 | 12.0116 | 0.002 |  |  | Хлороформ |  |  | 127
7 | N | nitrogen | 14.0064 | 14.0073 | 0.00085 |  |  | Четыреххлористый углерод |  |  | 122
8 | O | oxygen | 15.999 | 15.9998 | 0.00074 |  |  | Этил бромистый |  |  | 140
12 | Mg | magnesium | 24.304 | 24.307 | 0.003 |  |  | Эфир этиловый |  |  | 163
14 | Si | silicon | 28.084 | 28.086 | 0.002 |  |  | H2SO4, 100% |  |  | 56
16 | S | sulfur | 32.059 | 32.076 | 0.017 |  |  | В таблице приведены значения b = (1/Vt) (dVt/dt) при t = 20°С.
17 | Cl | chlorine | 35.446 | 35.457 | 0.011
18 | Ar | argon | 39.792 | 39.963 | 0.171
35 | Br | bromine | 79.901 | 79.907 | 0.006
81 | Tl | thallium | 204.382 | 204.385 | 0.003
82 | Pb | lead | 206.14 | 207.94 | 1.8
Таблица критических значений t-критерия Стьюдента
Число степеней свободы, f | p=0,95 | p=0,99 | p=0,999
1 | 12.7
2 | 4.303
3 | 3.182
4 | 2.776
5 | 2.571
6 | 2.447
7 | 2.365
8 | 2.306
9 | 2.262
10 | 2.228
11 | 2.201
12 | 2.179
13 | 2.16
14 | 2.145
15 | 2.131
16 | 2.12
17 | 2.11
18 | 2.101
19 | 2.093
20 | 2.086
21 | 2.08
22 | 2.074
23 | 2.069
24 | 2.064
25 | 2.06
26 | 2.056
27 | 2.052
28 | 2.049
29 | 2.045
30 | 2.042
31 | 2.04
32 | 2.037
33 | 2.035
34 | 2.032
35 | 2.03
36 | 2.028
37 | 2.026
38 | 2.024
39 | 2.023
40 | 2.021
41 | 2.02
42 | 2.018
43 | 2.017
44 | 2.015
45 | 2.014
46 | 2.013
47 | 2.012
48 | 2.011
49 | 2.01
>50 | 2.009
Критерий Фишера для P=0,99
f | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 50 | ¥
1 | 4052 | 4999 | 5403 | 5625 | 5764 | 5859 | 5981 | 6056 | 6106 | 6169 | 6208 | 6234 | 6302 | 6366
2 | 98.49 | 99 | 99.17 | 99.25 | 99.3 | 99.33 | 99.36 | 99.4 | 99.42 | 99.44 | 99.45 | 99.46 | 99.48 | 99.5
3 | 34.12 | 30.81 | 29.46 | 28.71 | 28.24 | 27.91 | 27.49 | 27.23 | 27.05 | 26.83 | 26.65 | 26.6 | 25.35 | 26.12
4 | 21.2 | 18 | 16.69 | 15.98 | 15.52 | 15.21 | 14.8 | 14.54 | 14.37 | 14.15 | 14.02 | 13.93 | 13.69 | 13.46
5 | 16.26 | 13.27 | 12.06 | 11.39 | 10.97 | 10.67 | 10.27 | 10.05 | 9.89 | 9.68 | 9.55 | 9.47 | 9.24 | 9.02
6 | 13.74 | 10.92 | 9.78 | 9.15 | 8.75 | 8.47 | 8.1 | 7.87 | 7.72 | 7.52 | 7.39 | 7.31 | 7.09 | 6.88
7 | 12.25 | 9.55 | 8.45 | 7.85 | 7.46 | 7.19 | 6.84 | 6.62 | 6.47 | 6.27 | 6.15 | 6.07 | 5.85 | 5.65
8 | 11.26 | 8.65 | 7.59 | 7.01 | 6.63 | 6.37 | 6.03 | 5.82 | 5.67 | 5.48 | 5.36 | 5.38 | 5.06 | 4.86
9 | 10.56 | 8.02 | 6.99 | 6.42 | 6.06 | 5.8 | 5.47 | 5.26 | 5.11 | 4.92 | 4.8 | 4.73 | 4.51 | 4.31
10 | 10.04 | 7.56 | 6.55 | 5.99 | 5.64 | 5.39 | 5.06 | 4.85 | 4.71 | 4.52 | 4.41 | 4.33 | 4.12 | 3.91
11 | 9.65 | 7.2 | 6.22 | 5.67 | 5.32 | 5.07 | 4.74 | 4.54 | 4.4 | 4.21 | 4.1 | 4.02 | 3.8 | 3.6
12 | 9.33 | 6.93 | 5.95 | 5.41 | 5.06 | 4.82 | 4.5 | 4.3 | 4.16 | 3.98 | 3.86 | 3.78 | 3.56 | 3.36
13 | 9.07 | 6.7 | 5.74 | 5.2 | 4.86 | 4.62 | 4.3 | 4.1 | 3.96 | 3.78 | 3.67 | 3.59 | 3.37 | 3.16
14 | 8.86 | 6.51 | 5.56 | 5.03 | 4.69 | 4.46 | 4.14 | 3.94 | 3.8 | 3.62 | 3.51 | 3.43 | 3.21 | 3
15 | 8.68 | 6.36 | 5.42 | 4.89 | 4.56 | 4.32 | 4 | 3.8 | 3.67 | 3.48 | 3.36 | 3.29 | 3.07 | 2.87
16 | 8.53 | 6.23 | 5.29 | 4.77 | 4.44 | 4.2 | 3.89 | 3.69 | 3.55 | 3.37 | 3.25 | 3.18 | 2.96 | 2.75
17 | 8.4 | 6.11 | 5.18 | 4.67 | 4.34 | 4.1 | 3.79 | 3.59 | 3.45 | 3.27 | 3.16 | 3.08 | 2.86 | 2.65
18 | 8.28 | 6.01 | 5.09 | 4.58 | 4.25 | 4.01 | 3.71 | 3.51 | 3.37 | 3.19 | 3.07 | 3 | 2.78 | 2.57
19 | 8.18 | 5.93 | 5.01 | 4.5 | 4.17 | 3.94 | 3.63 | 3.43 | 3.3 | 3.12 | 3 | 2.92 | 2.7 | 2.49
20 | 8.1 | 5.85 | 4.94 | 4.43 | 4.1 | 3.87 | 3.56 | 3.37 | 3.23 | 3.05 | 2.94 | 2.86 | 2.63 | 2.42
21 | 8.02 | 5.78 | 4.87 | 4.37 | 4.04 | 3.81 | 3.51 | 3.31 | 3.17 | 2.99 | 2.88 | 2.8 | 2.58 | 2.36
22 | 7.94 | 5.72 | 4.82 | 4.31 | 3.99 | 3.76 | 3.45 | 3.26 | 3.12 | 2.94 | 2.83 | 2.75 | 2.53 | 2.31
23 | 7.88 | 5.66 | 4.76 | 4.26 | 3.94 | 3.71 | 3.41 | 3.21 | 3.07 | 2.89 | 2.78 | 2.7 | 2.48 | 2.26
24 | 7.82 | 5.61 | 4.72 | 4.22 | 3.9 | 3.67 | 3.36 | 3.17 | 3.03 | 2.85 | 2.74 | 2.66 | 2.44 | 2.21
25 | 7.77 | 5.57 | 4.68 | 4.18 | 3.86 | 3.63 | 3.32 | 3.13 | 2.99 | 2.81 | 2.7 | 2.62 | 2.4 | 2.17
26 | 7.72 | 5.53 | 4.64 | 4.14 | 3.82 | 3.59 | 3.29 | 3.09 | 2.96 | 2.77 | 2.66 | 2.58 | 2.36 | 2.13
27 | 7.68 | 5.49 | 4.6 | 4.11 | 3.78 | 3.56 | 3.26 | 3.06 | 2.93 | 2.74 | 2.63 | 2.55 | 2.33 | 2.1
28 | 7.64 | 5.45 | 4.57 | 4.07 | 3.75 | 3.53 | 3.23 | 3.03 | 2.9 | 2.71 | 2.6 | 2.52 | 2.3 | 2.06
29 | 7.6 | 5.42 | 4.54 | 4.04 | 3.73 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.87 | 2.68 | 2.57 | 2.49 | 2.27 | 2.03
30 | 7.56 | 5.39 | 4.51 | 4.02 | 3.7 | 3.47 | 3.17 | 2.98 | 2.84 | 2.66 | 2.55 | 2.47 | 2.24 | 2.01
40 | 7.31 | 5.18 | 4.31 | 3.83 | 3.51 | 3.29 | 2.99 | 2.8 | 2.66 | 2.49 | 2.37 | 2.29 | 2.05 | 1.8
60 | 7.08 | 4.98 | 4.13 | 3.65 | 3.34 | 3.12 | 2.82 | 2.63 | 2.5 | 2.32 | 2.2 | 2.12 | 1.87 | 1.6
120 | 6.85 | 4.79 | 3.95 | 3.48 | 3.17 | 2.96 | 2.66 | 2.47 | 2.34 | 2.15 | 2.03 | 1.95 | 1.68 | 1.38
¥ | 6.64 | 4.6 | 3.78 | 3.32 | 3.02 | 2.8 | 2.51 | 2.23 | 2.18 | 1.99 | 1.87 | 1.79 | 1.52 | 1
Критерий Фишера для P=0,95
f | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 50 | ¥
1 | 161 | 200 | 216 | 225 | 230 | 234 | 239 | 242 | 244 | 246 | 248 | 249 | 252 | 254
2 | 18.51 | 19 | 19.16 | 19.25 | 19.3 | 19.33 | 19.37 | 19.39 | 19.41 | 19.43 | 19.44 | 19.45 | 19.47 | 19.5
3 | 10.13 | 9.55 | 9.28 | 9.12 | 9.01 | 8.94 | 8.84 | 8.78 | 8.74 | 8.69 | 8.66 | 8.64 | 8.58 | 8.53
4 | 7.71 | 6.94 | 6.59 | 6.39 | 6.26 | 6.16 | 6.04 | 5.96 | 5.91 | 5.84 | 5.8 | 5.77 | 5.7 | 5.63
5 | 6.61 | 5.79 | 5.41 | 5.19 | 5.05 | 4.95 | 4.82 | 4.74 | 4.68 | 4.6 | 4.56 | 4.53 | 4.44 | 4.36
6 | 5.99 | 5.14 | 4.76 | 4.53 | 4.39 | 4.28 | 4.15 | 4.06 | 4 | 3.92 | 3.87 | 3.84 | 3.75 | 3.67
7 | 5.59 | 4.74 | 4.35 | 4.12 | 3.97 | 3.87 | 3.73 | 3.63 | 3.57 | 3.49 | 3.44 | 3.41 | 3.32 | 3.23
8 | 5.32 | 4.46 | 4.07 | 3.84 | 3.69 | 3.58 | 3.44 | 3.34 | 3.28 | 3.2 | 3.15 | 3.12 | 3.03 | 2.93
9 | 5.12 | 4.26 | 3.86 | 3.63 | 3.48 | 3.37 | 3.23 | 3.13 | 3.07 | 2.98 | 2.93 | 2.9 | 2.8 | 2.71
10 | 4.96 | 4.1 | 3.71 | 3.48 | 3.33 | 3.22 | 3.07 | 2.97 | 2.91 | 2.82 | 2.77 | 2.74 | 2.64 | 2.54
11 | 4.84 | 3.98 | 3.59 | 3.36 | 3.2 | 3.09 | 2.95 | 2.86 | 2.79 | 2.7 | 2.65 | 2.61 | 2.5 | 2.4
12 | 4.75 | 3.88 | 3.49 | 3.26 | 3.11 | 3 | 2.85 | 2.76 | 2.69 | 2.6 | 2.54 | 2.5 | 2.4 | 2.3
13 | 4.67 | 3.8 | 3.41 | 3.18 | 3.02 | 2.92 | 2.77 | 2.67 | 2.6 | 2.51 | 2.46 | 2.42 | 2.32 | 2.21
14 | 4.6 | 3.74 | 3.34 | 3.11 | 2.96 | 2.85 | 2.7 | 2.6 | 2.53 | 2.44 | 2.39 | 2.35 | 2.24 | 2.13
15 | 4.54 | 3.68 | 3.29 | 3.06 | 2.9 | 2.79 | 2.64 | 2.55 | 2.48 | 2.39 | 2.33 | 2.29 | 2.18 | 2.07
16 | 4.49 | 3.63 | 3.24 | 3.01 | 2.85 | 2.74 | 2.59 | 2.49 | 2.42 | 2.33 | 2.28 | 2.24 | 2.13 | 2.01
17 | 4.45 | 3.59 | 3.2 | 2.96 | 2.81 | 2.7 | 2.55 | 2.45 | 2.38 | 2.29 | 2.23 | 2.19 | 2.08 | 1.96
18 | 4.41 | 3.55 | 3.16 | 2.93 | 2.77 | 2.66 | 2.51 | 2.41 | 2.34 | 2.25 | 2.19 | 2.15 | 2.04 | 1.92
19 | 4.38 | 3.52 | 3.13 | 2.9 | 2.74 | 2.63 | 2.48 | 2.38 | 2.31 | 2.21 | 2.15 | 2.11 | 2 | 1.88
20 | 4.35 | 3.49 | 3.1 | 2.87 | 2.71 | 2.6 | 2.45 | 2.35 | 2.28 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 1.96 | 1.84
21 | 4.32 | 3.47 | 3.07 | 2.84 | 2.68 | 2.57 | 2.42 | 2.32 | 2.25 | 2.15 | 2.09 | 2.05 | 1.93 | 1.81
22 | 4.3 | 3.44 | 3.05 | 2.82 | 2.66 | 2.55 | 2.4 | 2.3 | 2.23 | 2.13 | 2.07 | 2.03 | 1.91 | 1.78
23 | 4.28 | 3.42 | 3.03 | 2.8 | 2.64 | 2.53 | 2.38 | 2.28 | 2.2 | 2.1 | 2.05 | 2 | 1.88 | 1.76
24 | 4.26 | 3.4 | 3.01 | 2.78 | 2.62 | 2.51 | 2.36 | 2.26 | 2.18 | 2.09 | 2.02 | 1.98 | 1.86 | 1.73
25 | 4.24 | 3.38 | 2.99 | 2.76 | 2.6 | 2.49 | 2.34 | 2.24 | 2.16 | 2.06 | 2 | 1.96 | 1.84 | 1.71
26 | 4.22 | 3.37 | 2.98 | 2.74 | 2.59 | 2.47 | 2.32 | 2.22 | 2.15 | 2.05 | 1.99 | 1.95 | 1.82 | 1.69
27 | 4.21 | 3.35 | 2.96 | 2.73 | 2.57 | 2.46 | 2.3 | 2.2 | 2.13 | 2.03 | 1.97 | 1.93 | 1.8 | 1.67
28 | 4.2 | 3.34 | 2.95 | 2.71 | 2.56 | 2.44 | 2.29 | 2.19 | 2.12 | 2.02 | 1.96 | 1.91 | 1.78 | 1.65
29 | 4.18 | 3.33 | 2.93 | 2.7 | 2.54 | 2.43 | 2.28 | 2.18 | 2.1 | 2 | 1.94 | 1.9 | 1.77 | 1.64
30 | 4.17 | 3.32 | 2.92 | 2.69 | 2.53 | 2.42 | 2.27 | 2.16 | 2.09 | 1.99 | 1.93 | 1.89 | 1.76 | 1.62
40 | 4.08 | 3.23 | 2.84 | 2.61 | 2.45 | 2.34 | 2.18 | 2.07 | 2 | 1.9 | 1.84 | 1.79 | 1.66 | 1.51
60 | 4 | 3.15 | 2.76 | 2.52 | 2.37 | 2.25 | 2.1 | 1.99 | 1.92 | 1.81 | 1.75 | 1.7 | 1.6 | 1.39
120 | 3.92 | 3.07 | 2.68 | 2.45 | 2.29 | 2.17 | 2.02 | 1.9 | 1.83 | 1.72 | 1.65 | 1.61 | 1.45 | 1.25
¥ | 3.84 | 2.99 | 2.6 | 2.37 | 2.21 | 2.09 | 1.94 | 1.83 | 1.75 | 1.63 | 1.57 | 1.52 | 1.35 | 1

## Списки (hidden)
Виды распределения | Тип оценивания | Отн, % | Остатки
прямоугольное | А | Да | Постоянное СКО остатков
треугольное | В | Нет | Пропорц. СКО остатков (взв)
норм. p=0,95 | - | Формула
норм. p=0,99
норм. p=0,997
ст.откл.
ц.д. шкалы
повт. 2 опр
повт. 3 опр
повт. 4 опр
повт. 5 опр
константа
коэф охвата k=2
коэф охвата k=3
числ. знач.

## О программе
Сведения о программном обеспечении
Версия ПО | Неопределенность макро. Редакция 3
Владелец ПО | "Саксина Ольга Юрьевна"
221208112
Серийный номер ПО | 220906013
Статус активации | Активно
Конфигурация 2. Версия 2.0
Активно
Активировать ПО
Проверить активацию